사 양 요 구 서

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
4227160501		특수검진용폐기능검사기	set	2

A. 일반적인 요구사양

1. 특수검진 기준에 적합한 테스트 및 정도관리가 가능한 제품

2. 5가지의 기본검사(FVC,SVC,MVV,FVC,BD)가 가능한 제품

3. 발주처에서 사용되는 EMR 프로그램과 연동이 가능한 제품(입찰 전 발주처 확인)

4. 무상보증기간 3년 이상

5. 납품업체는 특수건강진단기관의 폐활량검사분야 평가지침 및 진폐정도관리 폐활량검사분야를 인지하

며, 발주처의 사용자교육을 이행하며, 평가 또는 발주처의 요청시에 사용자 교육을 진행한다.

(납품업체의 사용자 교육이 불확실 또는 신뢰성이 낮을 경우 외부업체로부터 교육을 진행하며, 이에

발생되는 비용은 납품업체에서 제공한다.)

6. 칼라액정을 장착하여 사용자가 사용하기 쉽게 제작되었다.

7. 납품일정: 계약일로부터 2020.12.21일 이내

B. 사양

1. Flow sensor(플로우 센서) : Lily type pneumotach sensor (릴리 타입 압력 센서) 또는 디

지털 터빈방식

2. Flow range (유속 범위) : 0.05 - 16.0L/s 범위 내 측정

3. Volume range (볼륨 범위) : 10L 이상

4. 디스플레이 : 10.4인치 칼라 TFT LCD 이상(PC 또는 노트북 제품은 별도지정)

5. 정확도 : +/-3% 범위내

5. 프린터 : 112mm 프린터 또는 외장형 프린터(발주처 지정)

6. 데이터 저장 : 약 1,000 명(128MB 컴팩트 플래쉬) 동등 이상

7. 데이터 전송 : USB, RS-232C

8. 보정 : 1L or 3L 실린저로 정기적으로 보정가능 동등 이상

9. 보정 유속 표시 : ±12L/S 동등 이상

10. 표시 언어 : 영어, 프랑스어, 일본어, 중국어 또는 동등 이상

11. 표기능검사 :  강제 노력성 폐활량, 노력성 폐활량(흡기&호기)최대환기량측정, 기도가역성 측정,BC 천식유발검사 또는 동등이상

12. 측정파라미터 (또는 동등이상)

FVCㆍIVCㆍVCㆍMVVㆍVTㆍFEV1ㆍFEV6ㆍFEV1/FEV6ㆍFEV6/FVCㆍPEFㆍPEFTㆍPIFㆍFEV1/FVCㆍFEF 25-75FEV1/VC%

ㆍ%FEV1ㆍMEF25%ㆍMEF50%ㆍMEF75%ㆍFET 100%ㆍERVㆍIRVㆍVEㆍRfㆍTiㆍTeㆍti/t.totㆍVT/tiㆍBest FVCㆍBestFEV1ㆍ

ICㆍFIVCㆍVEXTㆍVEXT/FVC%

15. 무게 : 약 4.5kg 이하(이동용)

16. 데이터 PC저장 (JPG등)

17. EMR 연동기능

C. 구성(동등사양 또는 이상)

1. 본체	2 세트

2. 마우스 피스(소모품)	200 개

3. 코마개(소모품)	200개

5. 박테리아 필터 어뎁터	2 개

6. 측정센서	4 개

8. 전원 코드	2 개

9. 사용 설명서	2 개

10. 보정 실린지(1L 또는 3L)	2 개

11. 전용 PC 및 프린터	2 대

12. 내부환경 살균장치(성적서제출)	1 대

13. 자동온도/습도/기압계	2 대

D. 기 타

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 본 규격동등 및 이상의 사양이어야 하며 규격에 대한 판단은 본원의 판단에 따름.

4. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

5. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

6. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

7. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으로 처리한다.

8. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터

무상 제공하여야 한다.

9. 사양 내 장비의 운영에 필요한 악세사리(구성품)은 구성과 별도로 필시 납품되어야한다.

10. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

11. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

12. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

13. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

14. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.