사 양 요 구 서

사용부서:       (인)

의공담당:       (인)

부서명 : 진단검사의학과

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
4111990501		전자동생화학분석기시스템	set	1

A. 일반적인사양

1. 신속한 검체처리

- 한번에 여러가지 항목이 장착 가능하여 다양한 검사에 대한결과 제공하는 장비

- STAT 검체의 검사가 바로진행 될 수 있도록 언제든지 장착 가능함.

2. Micro-volume 테크놀로지를 이용한 효율적인 검체활용

- 검체량이 적은소아 또는 외래환자 샘플검사에 효율적으로 사용이 가능

- 필요한 검체량 이 적어 검사에 필요한 공간이 적고, 검사후에 발생되는 폐기물량이 적은 장비

- 빠른 검체 이동속도로 장비가 확장이 되어도 효율적인 TAT 유지

3. 안정적인 장비상태 유지를 위한 서비스 프로그램

- 시스템 에러시 에러의 종류에 따라 troubleshooting 솔루션과 maintenance의 지시를 제공

- 실시간 시스템 모니터링으로 에러가 발생 하기 전 사전 원인을 감지

4. 자동화 track 의연결로검사실효율성증대

5. 자동 QC 및 칼리브레이션 기능

- 별도의 냉장고 또는 sample handler를 생화학분석장치와 연결하여 자동으로 지정된 시간에

QC검사 및  칼리브레이션을 진행할 수 있어 검사실 운용의 효율적

6. 바코드 스캐너를 이용한 카트리지 정보 자동 입력

7. 면역장비와 module 방식으로 연결해서 사용할 수 있어야 하고 낙찰시 면역(시간 당 440테스트

이상)장비와 연결해서 같이 납품 하여야 한다.

8. 납품 기한 2020.12.21일 이내

9. 무상하자보증기간 5년 이상

B.규격

1. 분석 시스템의 종류 : 분리방식 임상화학 자동분석장치  또는 동등이상

2. 최대 처리능력 : 1,300 Tests/시간 이상

3. Througput : 400tubus ~ 500tubus 또는 동등이상

4. Assays On Board : 70 assays  ～　125 assays

5. Assay Technology

- Potentiometric, Photometric, Turbidimetric 또는 colorimetric, poteniometric, immuno-rate slide

6. 적용 가능 검체 종류

- Serum, Plasma, CSF, Urine, Whole Blood (검사 항목에 따라 다름) 또는 동등이상

7. 필요 검체량

- Photometric 0.4~ 17μL (검사 항목에 따라 다름) IMT: 25 μL for Na, K, Cl 또는 동등이상

8. 시약 규격

- 50 mL dual well reagent container (2 X 25mL each) 95~2100 tests per pack  또는 MicroSlide

18T ~ 60T

9. Assay time : Photometric : 2.5~16분 또는 동등이상

10.장비 크기 : 137(h) x 149(w) x 117(d) cm 또는 130(h) x 230（w) x 80(d)

11. 장비 무게 : 470 kg  ~ 640kg

12. 전원 :  220/230V, 50/60Hz

13. ISE : multi senser 및 Potentiometric slide

14. 향후 확장성을 고려해 검체 전처리장비 및 자동화 면역 가능 자동화 장비에 연결 가능

C. 구 성

주 분석장치 1 set

1. 전해질 분석장치	1 set

2. 결과 처리장치	1 set

3. 검체 및 시약 ID 바코드시스템	1 set

4. 검체 랙 시스템 (Sampler unit)	1 set

5. R/O 공급 장치 또는 냉장시스템	1 set

6. 설치 기본 부속품 (Installation Accessories)	1 set

7. 의료정보 인터페이스 (Interface System & Software)	1 set

8. 면역장비 및 모듈	1 set

D. 기 타

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 본 규격동등 및 이상의 사양이어야 하며 규격에 대한 판단은 본원의 판단에 따름.

4. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

5. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

6. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

7. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.

13.가동율 (1년:365일) 95%를 유지하며, 유지하지 못할 시 하자로 판단하여 신규 제품으로 제공한다.