사 양 요 구 서

부서명 : 수술실(마취통증의학과)

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
4227200101		마취통증의학과 기관지내시경 및 비디오후두경 시스템	set	1

A. 일반적인사양

1. 무상보증기간이 3년 이상인 제품

2. 6.4인치 이상의 모니터를 통해 확인 후 기관삽관이 가능하여 이물질 제거 및 기관지 세척이 가능한 제품

3. 라이트소스(LED)배터리사용시간: 2시간 이상

4. 재사용 할 수 있도록 멸균소독 후 변형이 없는 제품

5. 기관지내시경, 후두경 전용부품을 교차하여 사용할 수 있는 제품

6. 마취적정설평가(특수의료장비)품목으로 적합한 장비

7. 납품 기한 2020.12.26일 이내

B.규격

1. 본체

1) 화면: 6.4 인치 이상 TFT 칼라액정

2) 해상도 : 640*840이상

3) 입력방식: 버튼 또는 터치

4) 저장기록장치 : USB, SD카드

5) 라이트소스 : LED

6) 외부화면장치 : HDMI 또는 동등이상(본체 외 추가모니터장착가능)

7) 방수/방진보호

2. 비디오후두경

1) 1회성 블레이드는 급여청구가 가능한 제품(사이즈별로 품목)

2) 재사용블레이드는 멸균 후 사용 가능한 제품

3) 화면연동: 6.4인치 이상

4) 본체와 연동이 가능한 제품

3. 기관지내시경

1)만곡각도: 140°/140° 동등이상

2) 시야각도: 0°

3) 시야범위: 90° 동등이상

4) 유효길이(삽입부):65cm 동등이상

5) 내부직경(기구채널): 1.5mm 이하

6) 외부직경: 3.7mm 이하

7) 카메라: CMOS타입(640*480) 동등이상

8) 초점거리F=20mm 동등이상

4. 광원부(라이트소스)

1) 타입: LED(백색광) 동등이상

2) 전원부: 배터리타입 및 건전지사용 동등이상

3) 광속: 100lm/150klx 동등이상

4) 수명: 50,000시간 동등이상

5) 내구성: 방수, 세척, 멸균소독가능 동등이상

6) 빛조절장치기능으로 빛 집중 포과 동등이상

C. 구 성

1. 메인유닛(모니터 및 카트)	1 set

2. 비디오후두경 Connection cable 및 카메라	1 set

3. 기관지내시경 Connection cable 및 카메라	1 set

4. 비디오후두경 블레이드	1 set

5. 기관지내시경                                             1 set

6. 일회용 블레이드(납품처 요청하여 사이즈 조정)	20 ea

7.스틸가이드	10 ea

8. Battery Pack	1 ea

9. 라이트소스                                               1 ea

10. 사용자/서비스 매뉴얼	1 ea

D. 기 타

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 본 규격동등 및 이상의 사양이어야 하며 규격에 대한 판단은 본원의 판단에 따름.

4. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

5. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

6. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

7. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으로 처리한다.

8. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터

무상 제공하여야 한다.

9. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

10. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

11. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

12. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

13. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.

14.가동율 (1년:365일) 95%를 유지하며, 유지하지 못할 시 하자로 판단하여 신규 제품으로 제공한다.