사 양 요 구 서

부서명 : 비뇨기과

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		방광경시스템(범용)	set	1

A. 일반적인 요구사양

1. HD급 이상의 고화질 구현

2. 외과적 전문의료용비디오시스템으로 색상 및 밝기, 노이즈의 감소등이 결합 된 제품 수술부위에 시야가 가려지거나 끊김이 없는 제품.

3. 무상보증기간 3년 이상(소모성램프포함)

4. 본원의 PACS 혹은 EMR에 연동하여 이미저 저장 가능

5. 2020.12.28 이내 납품이 가능한 제품.(단장비의 입고 일정이 어려울 시 발주처와 협의 후 동등한 제품으로 검수 후 신규장비로 납품한다.)

B. 사 양

1.카메라시스템

1) 해상도 : 1920 x 1080 이상(Full HD)

2) 화면비 : 16 : 9

3) focal length : 18.5mm 이상

4) 동적대비 : 34dB ~ 48dB 이하

5) 소비전력 : 최대 400mA

8) 신호 출력단자 : HD-DVI(1080P) 2개, HD-SDI 1개, FBAS(BNC)1개,Y/C(S-video)1개

9)Auto Shutter  Range : automatic  gain

10) 색조정: 매뉴얼 2300k ~ 7000k, 자동:백색자동조정

2. High  Definition Camera Head

1) 해상도 : 1920 x 1080

2) 카메라센서 및 모드

3CCD(특수이미징모드:6개) 또는 1/3” Progressive Scan 3CCDs(특수이지밍모드: 5개)

3) 소독방법 : 고압스팀멸균 또는 E.O가스

3. 의료용모니터

1) LED Panel type : Active Matrix 혹은 동등한 사양

2) 최대 해상도 : 1920x1200

3) 크기 : 26인치 이상

4) 화면비 : 16 : 9 이상

5) Input Signal : analog/digital 혹은 동등한 사양

※방광경 시술 중 532nm파장(동등이상)의 빛을 감쇄하는 기능으로 수술시야확보가 보장 되어야한다.

4. Light Source  System

1) 램프Type : LED 또는 xenon

2) 색상 : 6000K 또는 RGB

3) 램프 life time : 500시간 이상

5. HD Scope & Sheath System

1) 4mm 30도

- Outside diameter : 5.0mm

- Angle of scope : 30도

- Working Length : 300mm 이상

- 소독방법 : Autoclave 가능

2) 10mm 30도

- Outside diameter : 10mm

- Angle of scope : 30도

- Working Length : 300mm 이상

- 소독방법 : Autoclave 가능

6. 영상저장장치

1) 카메라타입 : NTSC 및 PAL 지원

2) video input : 1채널(최대 4채널 입력 단자제공)

3) video output : DVI, D-sub 단자제공

4) SOUND 저장가능

5) 해상도

- 동영상 : 704 x 480 이상

- 사진 : 1208x1024 , 1024x720, 704x480 이상

6) display speed : 30fs 이상

7) Recordin speed : 30fs 이상

8) 편집프로그램 : virtual Dub, Movie  maker

9) 압축 방식 : Avi(H264), WMV 이상

10) 하드 용량 : 500GB이상

11) 출력 : 환자테이터를 포함하여 바로 출력가능

12) 백업 저장 매체 : CD, DVD, 카드리더기, USB,  1394제공

13) still capture 가능가능(ping, Tiff, bmp,  jepg 저장)

14) foot switch 기능제공

C. 구성품

1. 3CCD HDTV ENDOCAM controller --------------------------- 1ea

2. camera head & lens(24mm) --------------------------------- 1ea

3. Light source  ---------------------------------------- 1ea

4. Light cable 5mm ----------------------------------------- 1ea

7. HD telescope 5mm 30도 ------------------------------------ 2ea

16. Image storge systems(SD) DIcom---------------------------- 1ea

18. 의료용모니터 ------------------------------------------------- 1ea

18. trolley-------------------------------------------------- 2ea

18. AVR장치(노이즈필터포함2k)-------------------------------------------------- 1set

19. 기타 장비 구동에 필요한 악세사리 ---------------------------- 1set

4. 기타사항

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 본 규격동등 및 이상의 사양이어야 하며 규격에 대한 판단은 본원의 판단에 따름.

4. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

5. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

6. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

7. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으로 처리한다.

8. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터

무상 제공하여야 한다.

9. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

10. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

11. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

12. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

13. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.

14.가동율 (1년:365일) 95%를 유지하며, 유지하지 못할 시 하자로 판단하여 신규 제품으로 제공한다.