사 양 요 구 서

부서명 : 병동

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
42192201		환자운반차(Patient transfer devices)	set	10

A. 사 양

1. 환자운반차는 병원내에서 환자의 이송과 이동 등과 환자의 처치 및 보호에 편리하도록 디자인 되고 제작

2. 환자운반차의 기능 중 침대하부의 중앙에 장착된 이동용 보조바퀴는 환자 이송시 제동성 및 안정성을 갖추고 있으며, 뛰어난 주행성과 코너링을 제공

3. 수납형 이송용 핸들이 부착

4.제품에 외관에 상처, 오염, 변형, 녹이 없어야 하며,  각 부의 결합은 흔들거림이나 덜컹거림이 없도록 제작되어야 하며, 무상보증기간 내 결합부의 하자발생 시 고정작업 및 마감을 진행한다.

5. 납품장비는 일부 발주처와 동등이상에 대한 장비일 경우 일부품목을 대체하여 납품 할 수 있다.

6. 무상보증기간 3년 이상

7. 2020.12.28 이내 납품이 가능한 제품.(단장비의 입고 일정이 어려울 시 발주처와 협의 후 동등한 제품으로     검수 후 2개월 이내에 신규장비로 납품한다.)

B. 규  격

1.제원

1) 높낮이 조절범위                       : 최저 51이하 ~ 83cm 이상

2) 전체 길이                             : 193cm 이상

3) 전체 폭                               : 66cm 이상

4) 각도조절                              : 등판각 0°～70°이상

5) 침대 하중                             : 70kg 이하로 운송 이동 무거움이 없도록 제작

6) 바퀴 직경(5번째 바퀴가 있어 환자이송시 편리)

7) 중앙집중식 바퀴 잠금 시스템

2. 재질 및 부속

1) 프레임 : 스틸 또는 동등이상

2) 침상 패널: P.P 또는 동등이상

3) 사이드 레일 : P.P 재질 낙상방지를 위한 안전장치를 부착 병실침대에 걸쳐놓고 환자를 옮길 수 있도록 제작

4) 베이스: Steel 또는 동등이상

5) 매트리스: 스펀지와 레자로 제작(오염물을 쉽게 닦을수 있는 재질)

6) 높낮이 조절: 유압펌프 또는 동등이상

7) 도장: 산화부식방지 작업 또는 동등이상

8) 상판: 등받이 조절은 가스 쇼바 또는 동등이상

9) 산소걸이: 본원 산소통 기준(위치에 따라 잠금쇠는 좌/우 변경하여 제작)

3.  환자이송매트(롤링타입 또는 동등이상)

1)재질: 나일론 또는 동등이상

2)크기: 세로170cm * 50cm이상

3)접이식으로 이송이 간편한 제품(손잡이포함)

4)기능: 본체 외부의 나일론 재질의 매트가 환자를 롤링하여, 손쉽게 환자를 이송할 수 있어야한다.

※단순 슬라이드 타입 불가(환자이송에 편리성이 부족하며, 낙상에 대한 위험성이 있어 안전성을 제공하지 못함)

C. 구 성

1. 환자 운반카

2. 공압식(pneumatic)실린더로 작동하는 등판부                   10 세트

3. 매트리스                                                   10 개

4. 고정형 2단 수액걸이                                        10 개

5. 이동용 산소통 걸이                                         10 개

6. 이동형 수액걸이                                            10 개

7. 환자이송매트(롤링타입)                                      10 개

D. 기 타

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 본 규격동등 및 이상의 사양이어야 하며 규격에 대한 판단은 본원의 판단에 따름.

4. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

5. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

6. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

7. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.

13.가동율 (1년:365일) 95%를 유지하며, 유지하지 못할 시 하자로 판단하여 신규 제품으로 제공한다.

12) 제시된 동등이상의 기능은 모두 사용이 가능해야하며 해석은 발주처에 의해 해석하며 구성품 중

빠진 부분이 있더라도 무상으로 추가 납품한다.

14) 장비운영을 위한 최적화 환경을 구축하여야 하며, 공급자는 최초 성능시험 및 설치에 대한 책임을 진다.

15) 의료기기법에 준수하여 공급 및 유지관리 한다.

16) 입찰에 참가하는 업체는 본 사양의 일부 취급품목이 없는 경우 3개사 이내로 공동 수급협정서(분담이행방식)을 제출 후 계약하여 납품 할 수 있다.