사 양 요 구 서

부서명 : 진단검사의학과

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
4111991401		혈액응고분석기	set	1

A. 일반적인사양

1) 다항목 혈액응고 분석을 자동으로 실행하는 장비이다.

2) 20 항목 이상의 응고검사를 검사 순서에 관계없이 무작위로 분석가능 하다.

3) 검체 분석 중 응급 검체에 대하여 우선적으로 분석 가능하다.

4) Rack 당 10개 이상의 샘플튜브가 장착 가능하며 검사 Rack은 한번에 4개 이상 장착가능하며 연속으로 추가 장착 가능하다.

6) Q.C Program을 실행하여 Data 안정성 및 정확성 관리가 가능하다.

7) 장비 내 시약을 냉장온도(15℃ 이하)에서 보관가능하다.

8) 무상보증기간 3년 이상

9) 납품기한 계약일로부터 60일 이내

B. 사양(동등사양 또는 동등사양 이상)

1) 검사처리 속도

- PT+APTT 동시검사 : 110 tests/hr 이상

- PT-Fib 단일검사 : 110 tests/hr 이상

- APTT 단일검사 : 110 tests/hr 이상

2) Detector: 각각 8개 이상

3) 광원을 이용한 검사: OPTICAL METHOD ( Turbidimetric ,Colorimetric )

- 검사를 위한 파장: [405nm, 588nm, 635nm, 671nm, 800nm] 중 선택 사용

4)큐벳 장착부 : 동시 800 큐벳 이상 장착 가능하며, 연속장착이 가능

5) 시약장착 수: 26개 이상 (Cooling 18개 이상)

6)PT, APTT 검사시 시약의 교체 없이 Fibrinogen 검사 동시 수행

7) 바코드 리더(Barcode Reader): 내장형

9) Primary tube & Sample cup 사용가능

9) 전산 Interface:  Window 10 이상(제조사의 시스템 구조상 호환이 안될 시 조정가능)

10) 동시분석 가능 검체 수: 16 검체 이상

11) 환자 결과 및 응고곡선, QC 결과 저장 : 20,000개 이상

12) 시약 및 검체 액위 감지 기능

13) Sample 장착 개수: 최대 40 samples 이상

14) 샘플 프루브 세척: 자동 세척시스템

15) Closed tube sampling(Cap Piercing) 기능

16) 이상 결과에 대한 자동 Re-analysis, Re-flex 검사 가능

17) Sample Volume Check 가능

C. 구 성

1. Main Analyzer System ------------------------------------------1set

2.. Standard Supply Parts ------------------------------------------1set

3. Auto Sampler  -----------------------------------------------1set

4. Interface PC(본체, 모니터, 프린터) 및 Interface 소프트웨어 ---------------------1set

5. 검사시약 및 Q.C (정도관리 물질) -------------------------------------1set

6. 사용자 매뉴얼 및 서비스 매뉴얼 ---------------------------------------2ea

7. 기타 장비운용에 필요한 악세사리--------------------------------------1set

D. 기 타

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 본 규격동등 및 이상의 사양이어야 하며 규격에 대한 판단은 본원의 판단에 따름.

4. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

5. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

6. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

7. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.

13.가동율 (1년:365일) 95%를 유지하며, 유지하지 못할 시 하자로 판단하여 신규 제품으로 제공한다.