사 양 요 구 서

부서명 : 외래

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		자동혈압계	set	10

A. 일반적인요구사항(동등사양 또는 이상)

1. 오실로메트릭(Oscillometric)방법으로 혈압측정을 할 수 있는 장비

2. 양팔형 자동혈압계로 1개의 측정기(가압)에서 양팔(왼팔/오른팔)을 번갈아서 측정 할 수 있는 제품.

3. 자동혈압계의 테블릿등 PC를 연동하여, 발주처에서 요구하는 맞춤형 동영상, 결과값을 제공하는

제품(블루투스, 통신케이블 등)

※입찰 전 장비의 발주처로부터 확인 후 입찰에 참가하며, 연동과정 및 영상샘플을 제공한다.

4. 자동혈압계의 고정장치(테이블 및 의자, 테블릿) 전용품목이 아닌 맞춤형 제작으로 한다.

※입찰 전 장비의 발주처로부터 설치 장소 확인 후 사이즈 측정을 이행하고 입찰에 참여한다.

5. 설정값(시간, 년, 월, 기기의 각종 셋팅값)을 별도의 프로그램없이 수정 할 수 있는제품

6. 무상보증기간 3년이상(분기별 검교정포함)

※추가: 본원 내 제품과 제조사가 동일 시에는 해당 품목까지 검교정에 대한 포함하여 진행한다.

7. 납품 기한 60일 이내

B. 사양(동등사양 또는 이상)

1. 측정시간: 60초 이내

2. 측정범위: 압력: 0~299mmHg, 맥박: 30~200pulse/m 또는 동등이상

3. 정밀도: 압력: ±3mmHg, 맥박: ±5% 또는 동등이상

4. 감압방법: 마이크로 밸브에 의한 배출 또는 밸트감압 또는 동등이상

4. 측정결과: 최고혈압, 최저혈압, 맥박수, 평균혈압, 불규칙맥파 또는 심부담도 또는 동등이상

5. 표시방법: LED 타입 또는 동등이상

6. 결과출력: 써멀프린터 또는 동등이상

7. 출력지 3Line 고속출력, 3Line 그래프 출력 또는 동등이상

8. 최소눈금단위: 1mmHg 또는 동등이상

9. 안정장치: 설정값 넘을 시 자동배출, 긴급종료 버튼, 시작/종료 버튼 또는 동등이상

10. 센서: 인체감지센서, 팔꿈치감지센서 또는 불규칙 맥파감지센서 또는 동등이상의 기능

11. 전    원: AC 100~240V, 50/60Hz 또는 동등이상

12. 작동범위: 온도 10~40℃, 습도 30~75% 또는 동등이상

13. 보관범위: 온도 -10~70℃, 습도 10~80% 또는 동등이상

14. 중량: 본체 10kg 이내

C. 구성(A 또는 B, 동등사양 이상)

가.증폭기

1. 자동혈압계 및 테블릿	10 set

2. 테이블 및 테블릿 거치대(맞춤제작)	10 set

3. 전용용지	100 roll

4. 높낮이의자	10 set

5. 전용Software(연동관련필요시)	10 set

6. 사용설명서	10 set

7. 기타운영에 필요한 악세사리 및 부품	1 set

D. 기타

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 본 규격동등 및 이상의 사양이어야 하며 규격에 대한 판단은 본원의 판단에 따름.

4. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

5. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

6. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

7. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.

13.가동율 (1년:365일) 95%를 유지하며, 유지하지 못할 시 하자로 판단하여 신규 제품으로 제공한다.