사 양 요 구 서

부서명 : 정형외과

사용담당:        (인)

의공담당:        (인)

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
4220180602		C-Arm X-ray	set	1

1. 일반적인 요구사항

1) 연속투시(Fluoroscopy)가 가능한 제품

2) 디지털 일반촬영(Digital radiography)이 가능한 제품

3) 비연속투시(Pulsed Fluoroscopy)가 가능한 제품

4) 장비 사용 중 과열이 발생 하였을 때 관구나 시스템을 보호하기 위한 제어        장치가 기본적으로 장착된 장비

5) 한 번의 조작으로 환자의 촬영 부위의 최적 조건을 만들 수 있는 제품

6) 촬영한 이미지의 확대 및 축소가 가능한 제품

7) 본원의 Pacs와 연동 및 worklist 지원이 가능한 제품(Dicom 3.0을 지원하는 제        품)

8) 본체의 무상 A/S기간이 3년 이상의 제품(X-Ray 튜브 및 디텍터 포함)

9) 납품기한 계약일로부터 60일 이내

10) 납품 후 최초 방사선시험검사에 대한 비용은 납품업체에서 부담한다.

2. 사 양

1. C-암 작동

1) 궤도 범위 :  150˚이상

2) 회전 범위 : ± 225˚이상

3) 선회 범위 : ± 10˚이상

4) 수평 이동 : 200mm 이상

5) 수직 이동 : 420mm 이상

7) 축 깊이 : 670mm 이상

8) 자유 공간 : 820mm 이상

9) 지시빔: 레이져

2. X-선 발생기

1) 최대 출력 : 2.3kW 이상의 제품

2) 고주파수 : 40kHz 이상

3) 관전압 : 40 kV ~ 110 kV 이상

4) 관전류

- 저선량투시 영상 : 0.1mA ~ 2mA 범위 내 조절가능한 제품

- 고선량투시 영상 : 0.1mA ~ 12mA 범위 내 조절가능한 제품

- 디지털 촬영 : 0.2mA ~ 16 mA  범위 내 조절가능한 제품

5) 최대펄스: 15f/s 이상

6) 펄스폭: 4 ~ 40ms 이상

3. X-선관

1) 초점 크기 : 회전형 양극 0.3/0.6mm 또는 고정형 0.6mm

2) 전압 : 110 kV 이상

3) 양극 열용량 : 61,000 HU 이상

4) 튜브하우징열저장 :1,200,000 HU 이상

5) 냉각 : 오일 순환형 냉각 또는 동등이상의 기능

6) 필터 :3mm AI / 0.1mm Cu

4. 평판형 디텍터

1) 사이즈 : 20 x 20cm이상

2) 디텍터물질 : aSi/Csi 또는 CMOS

3) 픽셀사이즈: 194um 이하

4) 매트릭스: 1,536 x 1,536 pixel이상

5) 디지털척도 : 16bit 이상

5. 시준기 시스템

1) 조리개 시준기

2) 슬롯 조리개(대칭/비대칭)

3) 스마트시준기: 사각 또는 원형이미지

6. 조작부

1) 모니터 사이즈 : Dual 19" 모니터 또는 이상

2)이미지 매트릭스 : 1,280 x 1,024 또는 이상

3)최대 모니터 밝기 : 650 cd/m2 또는 이상

4)수평/수직 시야각도 : 160 도/160 도 또는 이상

5)디스플레이 칼럼

- 충격 보호를 위한 폴더블 디스플레이 또는 이상

6)터치 스크린 사용자 인터페이스 C-arm 암에 장착

7. 디지털 영상 시스템(동등이상)

1) 해부학프로그램

2) 노이즈 감소 프로그램

3) 동적 노이즈 개선 기능을 통한 모션 디텍션

4) 효율적 X-ray선량 알고리즘 또는 디지털 밀도 최적화

5) 이미지 디스플레이

- 스크린 분배 : 1, 4, 9, 16 on 1 또는 이상

- 디지털 줌, 고정형 줌, 로밍

- 확대 (디텍터 줌)

- 디지털 이미지 회전

- 디지털 셔터

- 상하 좌우 이미지 반전

- Positive/negative 이미지 변환

- 라스트 이미지 홀드

- 공간 주파수 필터링을 통한 에지 강조 이미지

- 에지 강조 영상(Edge enhancement)

- 노이즈 감소 프로그램

- 동적 노이즈 개선 기능을 통한 모션 디텍션

6) 영상 저장

-  10,000 이상 이미지 저장

8. 다이콤(DICOM)3.0

1) 다이콤 저장 전송

2) 다이콤 워크리스트

3) 본원의 팍스와 연동이 가능한 제품

9. CD/DVD, USB저장

10. 악세서리

1) 더블풋 스위치 :1ea

2) 핸드 스위치: 1ea

3) 섬유커버와 클립: 1ea

4) 작동/수리 안내서:1ea

5) C-arm 팔걸이 :1ea

6) 에이프런(사용자 피폭방지용)

- 전신용/갑상선/고글/장갑--------------------------------------------------  3set

11. 구성품

1) 고주파 발생기----------------------------------------------------1set

2) C-암	------------------------------------------------------------1set

3) X-선 튜브 유닛	-----------------------------------------1set

4) 조리개식 시준기	-----------------------------------------1set

5) 디텍터 -------------------------------------------------------------1set

6) 두개의 모니터와 운반장치	-------------------------------1set

7) 디지털 영상 장치	-----------------------------------------1set

8) 다이콤	-----------------------------------------------------------1set

9) CD / DVD/ USB 저장	-------------------------------1set

10) 악세서리	-------------------------------------------------1set

13. 비 고

1) 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기 요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2) 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3) 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

4) 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5) 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

6) 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으로 처리한다.

7) 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터     무상 제공하여야 한다.

8) 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9) 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10) 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11) 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12) 장비의 검수 시점은 장비의 설치 완료 및 본원 팍스와 C-arm x-ray의 완벽한 연     동 작업이 완료후에 장비의 검수가 완료된 것으로 인정한다.

13) 장비 설치시 시설공사가 필요한 경우 병원과 협의 후 시설 공사를 진행하여야 하    며 제반 비용은 납품업체에서 부담한다.

14) 장비 설치후 납품업체 혹은 지정하는 업체에서 최초 검사를 실시하여 그 결과를 병원에 제출하며 그에 따른 비용은 전액 납품업체에서 부담 한다.