사 양 요 구 서

사용담당:         (인)

의공담당:         (인)

부서명 : 중환자실

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
4227161701		흉벽진동기	set	2

A. 일반적인사양

1. 본 장비는 1초에 20 또는 25회까지 조끼에 빠르게 공기를 넣어주고 빼면서 흉벽에 진동을 일으킨다

2. 기침을 만들어주며 기관지벽에 붙어 있는 객담을 떨어뜨리며 두꺼운분비물들은 얇게 만들어서 분비물 제거효      과적으로  할 수 있도록 해 준다

3. 큰기도에서 작은기도로 점액이 움직이며 기침 또는 썩션으로 쉽게 분비물을 제거할 수 있다.	4. 현재는 대부분 흉부물리요법(Chest percussion therapy : CPT)으로 사용한다 .

5. 본장비의 치료는 특별한 체위변경과 호흡방법이 필요없으며, 숙련된 기술이 필요없다.	6. 두개의 공기 호스 때문에 조끼에서 호스를 통해 공기를 균등하게 제공하는 환자는 편안하게 치료할수 있다	7. 어린이 환자에 적용할 수있는 크기의 다양한  조끼가 있다

8. 무상보증기간이 3년 이상인 제품

9. 납품 기한 60일 이내

B 규격

1. 화면

1) 기능	: 고빈도, 압력, 시간 또는 동등이상

2) 모드조정: 상향, 하향 키

2. 고빈도: 5-20Hz 또는 동등이상

3. 압력:	1~10 또는 동등이상	4. 시간	1~60분	또는 동등이상

5. 모드	1) 일반모드	고빈도, 압력, 시간 설정모드 또는 동등이상

2) 프로그램모드	1-8 포인트까지 고빈도, 압력, 시간 설정모드 또는 동등이상	3) 램프모드	총 치료시간에서 낮은 설정값에서 높은 설정값으로 이동할 수 있게 설정 또는 동등이상	6. 본체	1) 크 기 :	33(W)mm X 24.1(D)mm X 24.1(H)mm 또는 동등이상	2) 무 게 :	8kg 또는 동등이상	3) 전 원 :	100-230V, 50Hz/60Hz 또는 동등이상

7. Vest 재질	1) universal vest : 폴리우레탄 – 코팅된 pvc 또는 동등이상

2) disposable vest : 코팅된 pvc 또는 동등이상

C. 구성

1) 본체---------------------------------------------------------------------------------------------2EA

2) 에어 호스---------------------------------------------------------------------------------------4EA

3) patient use vest	----------------------------------------------------------------------	6EA

4) 전용카트-----------------------------------------------------------------------------------------2Set

5) 전원코드	---------------------------------------------------------------------------------------2EA

6) 사용자&서비스 매뉴얼------------------------------------------------------------------------2EA

D. 기 타

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 본 규격동등 및 이상의 사양이어야 하며 규격에 대한 판단은 본원의 판단에 따름.

4. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

5. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

6. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

7. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으로 처리한다.

8. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터

무상 제공하여야 한다.

7. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.