사 양 서

부서명: 수술실

물품분류 번 호	품목번호	품 명 (Descriptions)	단 위	수 량
4229511202		전동식수술대	set	1

A. 일반적인사양

1. 수술대는 수술에 용이하도록 모터-전동으로 작동되어 의사가 수술시에 가장 적절하게 환자에게

어떠한 방해도 받지 않고 수술을 하는데 포지셔닝을 용이하게 할 수 있는 장비이다.

2. 수술대는 여러 환경에 대처가 가능한 배터리 구동이 가능해야 하며 약 50회 정도의 수술을 할 수 있어야 한다.

4. 배터리는 특수하게 제작되어 수술대의 사용에 제한이 없어야 한다.

5. 수술대는 부식과 마모에 반하도록 알루미늄, 크롬니켈강, 글래스피버등의 내구성이 좋고 세척에 용이한

물성으로 제작되어야 한다.(일반적인 목재, 철, 플라스틱, 천 재질 불가)

6. 가이드레일과 같은 장치로 마리판쪽에 X-ray 필름 카세트등을 쉽게 삽입하여야 한다.

7. 가로로 가로지르는 구조가 없는 수술대의 상판은 방사선 촬영을 하는데에 방해가 없고 수술을 하는데

용이해야한다.

8. 세로로 갈라진 다리판은 전동으로 움직이게 되며, 각각으로도 동시 동작이 되어야 한다.

9. 특수키를 이용하여 테이블 상판이 쉽게 작동 되도록 이루어져있어야 한다.(ex. 경피적 신장수술.)

10. 안정적인 네개 이상의 바퀴로 구성된 수술대는 매우쉽게 이동되어야 하며, 움직임이 편리해야 한다.

11. 배터리 충전표시는 청각적, 시각적으로 확인될 수 있도록 모니터링 장치가 있어야 한다.

12. 수술에 용이하도록 하체부는 음각의  완만한 곡선형 구조여야 한다.

13. 다양한 시술 및 수술을 사용 할 수 있도록 발주처의 요청하는 기존제품의 악세사리가 호환 가능하

도록 하며, 호환이 불가할 시에는 별도의 악세사리 품목을 제공 또는 제작하여 납품하도록 한다.

14. 무상보증기간은 3년 이상이어야 한다.

15. 납품기한은 2021.12.21일 이내

B. 규격

1. 테이블 상판구분: 6 또는 그 이상.

2. 전원: 전기유압식, 배터리작동.(100-240VAC, 60Hz)

3. 배터리:

1)용량: 50건의 수술 또는 그 이상.

2)배터리의 용량은 핸드컨트롤에서 표시 가능.(Indicating 필요)

4. 상판 이동길이: 430mm  또는 이상

5. 수술대는 핸드컨트롤에 의해서 기능의 모든 작동이 가능.

6. 조정

1) 전기-유압식 메인 조정판넬

- 최대높음 / 최대낮음: 570mm / 1060mm  또는 이상

- 기울기 / 역 기울기 각도: +30° / -30° 또는 그 이상.

- 상판이동길이(sliding): 430mm 또는 그 이상.

- 옆 기울기 좌 / 우 각도: +20° / -20° 또는 그 이상.

- 등판 위 / 아래 각도: +80° / -40° 또는 그 이상.

- 다리판 위 / 아래 각도(개별적동작): +30° / -90° 또는 그 이상.

- 다리판 위 / 아래 각도(동시동작): +30° / -90° 또는 그 이상.

- 굽어지는 / 역 굽어지는 각도 : +220° / -100° 또는 그 이상.

- 수평자세 (Level –o- position 원터치 버튼 필요)

- 잠김 / 풀림 장치

- 하나의 버튼으로 작동되는 수술자세: 2가지 또는 이상

2) 수동조정

- 기본 머리판 각도: +45° / -45°  또는 이상

3) 케이블이 연결된 핸드 컨트롤

- 등판 / 다리판: 좌 / 우

- 최대높음 / 최대낮음: 570mm / 1060mm  또는 이상

- 기울기 / 역 기울기 각도: +30° / -30° 또는 그 이상.

- 상판이동길이(sliding): 430mm 또는 그 이상.

- 옆 기울기 좌 / 우 각도: +20° / -20° 또는 그 이상.

- 등판 위 / 아래 각도: +80° / -40° 또는 그 이상.

- 다리판 위 / 아래 각도(개별적동작): +30° / -90° 또는 그 이상.

- 다리판 위 / 아래 각도(동시동작): +30° / -90° 또는 그 이상.

- 굽어지는 / 역 굽어지는 각도 : +220° / -100° 또는 그 이상.

- 수평자세 (Level –o- position 원터치 버튼 필요)

- 잠김 / 풀림 장치

- 하나의 버튼으로 작동되는 수술자세: 2가지 또는 이상

* 사양서에 제시된 표준사양 등 각 항목에 동등하거나 동등 이상 제품 가능

C. 구성

1.	Operation table-------------------------------------	1ea
2.	Hand control---------------------------------------	1ea
3.	Padding--------------------------------------------	1ea
4.	Seat plate extension--------------------------------	1ea
5.	Extension sement-----------------------------------	1ea
6.	Head rest------------------------------------------	1ea
7.	Leg plate(pair)--------------------------------------	1ea
8.	Arm board-----------------------------------------	2ea
9.	Radial setting clamp--------------------------------	3ea
10.	Anesthesia screen----------------------------------	1ea
11.	Body strap-----------------------------------------	1ea
12.	Goepel knee crutch---------------------------------	2ea
13.	Side rail extention----------------------------------	1ea
14.	Operation & Service manual-------------------------	1ea
15.	기타장비운용에 필요한 악세사리 -----------------------	1set

D. 기타

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기 요구 사항에 맞지

않는 제품을 남품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에

대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공 담당자의 참석 하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 본 규격동등 및 이상의 사양이어야 하며 규격에 대한 판단은 본원의 판단에 따름.

4. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여야 재 납품하여야 한다.

5. 무상 및 유상 서비스 기간 내 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

6. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품·설치하여야 하며, 정상운영 될 때ᄁᆞ지 초기교육을 실시하며

교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

7. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반 비용은 무상으로 처리한다.

8. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade 시 장비 제조사로부터 무상 제공하여야 한다.

9. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

10. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장 소에 납품한다.

11. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

12. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

13. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한

경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의

납품업체에서 부담한다.