사 양 요 구 서

부서명 : 중환자실/호스피스병동

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
4218153501		생체신호처리장치	set	9

A. 일반적인사양

1. 무상보증기간이 3년 이상인 제품

2. TFT모니터 화면의 크기가 15인치 이상인 제품.

3. 터치스크린 조작이 가능한 제품

4. Spo2, NIBP, EKG IBP, EtCo2, BIS 모듈이 호환되어 Spo2, NIBP, EKG 및 Heart Rate, IBP, EtCo2, Respiration, Temperature, BIS 등 파라미터의 측정이 가능한 제품 또는 동등 이상의 기능

5. 24시간 동안 6개 이상의 실시간 파형 데이터가 저장이 가능하며 또는 동등 이상의 기능

6. 알람표시등이 장착되어 환자의 상태를 구별이 가능한 제품

7. 저열소자를 사용하여 팬(환풍)이 없는 장비 또는 동등 이상의 기능

8. 측정 시 1 시간 이상 사용가능한 배터리가 장착

9. 환자감시장치의 고정장치(Arm)를 위치 및 설치하기 전 발주처의 의견에 반영한 후 설치한다.

10.중앙모니터링 시스템이 가능하여 원격으로 환자모니터링 가능하며, 히스토리데이터관찰, 원격으로 모니터세팅조절가능한 제품(장비의 호환성을 확인하기 위해서 납품업체는 발주처의 연동여부를 필수로 확인 후 입찰에 참가한다.)

11. 중앙모니터링 장치에 필요한 네트워크 공사(LAN)를 발주처에 맞게 사전 협의 후 진행한다.

12.납품 기한 계약일로부터 2021.12.20일 이내

B-1.규격 환자감시장치

1. 측정항목

심전도(표준사지유도, 흉부유도), 호흡(인피던스 저항방식), 비침습적혈압, 혈중산소포화도, 체온2채널,

침습적혈압,  BIS, 이산화탄소농도, 심박출량 또는 동등이상의기능

2. 화면

1) 화면: 15인치 이상 TFT 칼라액정

2) 입력방식: 터치스크린

3) 파형또는생체신호 : 최대 11 이상

3. 소리

1)소리의종류: 청각, 시각 또는 동등 이상의기능

2) 경보단계음: 3단계 (high, medium, low)

4. 트렌드그래프

1) 트렌드항목: 심박수, 호흡수, VPC수, ST레벨, EVENT(부정맥), 무호흡 (시간), 무호흡 (빈도),

혈중산소포화농도, 비침습적혈압(팽창, 이완, 중간), 침습적혈압(팽창, 이완, 중간) 또는 동등이상의기능

체온, 이산화탄소, BIS

2) 트렌드시간: 1, 2, 4, 8, 24시간 또는 동등이상

5. 생체정보리스트

1) 트렌드항목: 심박수, 호흡수, VPC수, ST레벨, EVENT, 혈중포화산소농도, 비침습적혈압(팽창, 이완, 중간), 침습적혈압(팽창, 이완, 중간), 체온, 이산화탄소 또는 동등 이상의기능

6. 심전도

1) 분석: 페이스메이커, ST레벨, 부정맥

2) 심전도리드:

-electrode: I, II, III 또는 동등한 기능

-electrode: I, II, III, aVR, aVL, aVF, 2 from V1 to V6 또는 동등한 기능

-electrode: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 to V6(12 리드) 또는 동등한 기능

7. 호흡 (임피던스방식)

1) 측정리드: R-F 또는 R-L 또는 동등이상의기능

2) 측정범위: 1이하 ~ 150 이상 (호흡수/분) 범위로 측정 또는 동등 이상의기능

3) 오차: ±1이하 또는 동등 이상

8. 혈중산소포화농도

1) 측정범위: 0이상 ~ 100%의 범위로 측정이 되는 제품

2) 오차: ±3% 이하 또는 동등 이상

3) 펄스수범위: 30이하 ~ 300 (bpm)이상의 범위로 측정 또는 동등 이상의 기능

9. 비침습적혈압

1) 측정방식: 동맥 혈관위의 가압대에 생기는 압진동의 크기를 센서를 통해 측정하는 디지털방식 또는 동등

이상의 기능

2)성인: 커프압력표시범위: 20이하 ~ 240이상 mmHg 범위로 측정 또는 동등 이상의 기능

3)소아:커프압력표시범위:20이하 ~ 200이상 mmHg의  범위로 측정 또는 동등 이상의 기능

4)신생아:커프압력표시범위: 20이하 ~ 125이상 mmHg 범위로 측정 또는 동등 이상의 기능

10. 침습적혈압

1) 측정범위: − 25이하 ~ 300이상 mmHg 범위로 측정 또는 동등 이상의 기능

2) 오차값: ±2이하

11. 체온

1) 측정범위: 0이상 ~ 45°C 범위로 측정이 되는 제품

2) 오차값: ±0.1°C % 이하

3) 채널:2채널 이상

12. EtCo2

1)방식: 메인스트림(측정센서가 환자의 마스크나 서킷에 부착하는 방식)또는 동등 이상

2)측정범위: 0이하 ~ 76mmHg이상

3)반응시간:300ms 이하

4)호흡속도범위: 4이하 ~ 60이상

13.기록지

1)방식:써멀 또는 동등이상

2)그래프:3채널이상

14. 전원

1) 전압: AC100 to 240 V

2) 주파수: 50 or 60 Hz

3) 소비전력: AC operation: 100 VA

C. 구 성

1. Main unit(고정형) ------------------------------7 set

2. ECG Connection cable ------------------------------ 7 ea

3. ECG Electrode 3lead ------------------------------  14 ea

4. ECG Electrode 10lead  ------------------------------ 1 ea

5. SpO2 Finger probe ------------------------------ 14 ea

6. SpO2 connection cable ------------------------------7 ea

7. NIBP Air hose, 3.5m	------------------------------7 ea

8. NIBP cuff for 성인/소아 ------------------------------15 ea

9. Battery Pack	------------------------------7 ea

10. Temperature cable/probe      ------------------------------ 7 ea

11. Recorder Unit  ------------------------------  7ea

12. 모니터 고정 Arm/브라켓 또는 카트     ------------------------------ 7ea

13. 사용자/서비스 매뉴얼  ------------------------------ 7ea

14. electrode/ paper  ------------------------------  2box

B-2.규격(중앙모니터링시스템)

1. 디스플레이

1) 24 인치 이상 칼라 모니터(데스크용)

2)해상도: 1920 x 1080 이상

3) Interface: D-SUB, DVI-D 호환

4) 디스플레이 환자 수: 최대 16 명 이상

5) 환자감시장치에 연결된 파라미터(규격B-1측정항목)

2. 알람

1)알람유형: 3단계 이상 (Crisis, Warning, Advisory)

2)알람기록 가능

3. 이벤트

1)부정맥리콜 건(발생감지) 수: 768 이상

2)ST레벨: 2000건 이상

4. Full-Disclosure

1)파형수: 6 이상

2)저장길이: 72 시간 이상

C. 구 성

1. Main unit ------------------------------  2set

2. 데스크 모니터   ------------------------------2ea

3. 중앙감시 확장형 디스플레이(40인치이상) 및 브라켓설치 --------2ea

4. 측정모듈 소프트웨어 ------------------------------2ea

5. recorder  ------------------------------------2ea

6. 사용자/서비스 매뉴얼  -----------------------------2ea

7. EMR연동

8. 기타 장비관리 소프트웨어---------------------------1set

D. 기 타

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 본 규격동등 및 이상의 사양이어야 하며 규격에 대한 판단은 본원의 판단에 따름.

4. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

5. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

6. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

7. 발주처에서 요청시 환자감시장치의 EMR과 연동이 될 수있게 데이터 형태를 HL7으로 데이터를 변환하는 인

터페이스 모듈 포함 무상 제공하여야 하며, 설치비 또한 무상으로 제공한다.

8. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으로 처리한다.

9. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터

무상 제공하여야 한다.

10. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

11. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

12. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

13. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

14. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.