사 양 요 구 서

부서명 : 정형외과

사용담당:        (인)

의공담당:        (인)

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
4229170301		정형외과용수수술용전동드릴세트	set	1

A. 일반적인 요구 사항

1. Large bone, Small bone arthroscopy, Spine surgery에 필요한 요구되는 컨

트롤과 힘을 제공

2. 최적의 컨트롤을 제공키위해 손잡이에서 속도조절이 다양한 범위에서 가능

3. Forward/reverse 모드의 전환이 한 손으로 가능

4.Handpiece 1개로 Mudular, Saw 모듈이 장착 가능하여 기능을 제공하는 제품

※기능이 안될 시 Handpiece 별도로 추가 제공을 동등으로 한다.

5. 무상보증기간 3년 이상인 제품

6. 납품기한 계약 후 2021.12.20일 이내

7. 제조 및 수입된 의료기기 제품에 대한 안정성 확보와 품질수준을 인증하는                GMP/GIP 제출

B. 규  격

1. 고전력 애플리케이션을 위한 고성능 모터

2. 진동 모드 사용 가능

3. 무게 포함 전원 모듈: 1300g이하

4. 최대 속도 : 1450rpm 이상

5. 최대 AO 퀵 커플링의 토크: 3.3 Nm 또는 동등이상

6. 최대 리밍 속도: 330rpm 또는 동등이상

7. 최대 리밍 토크: 13Nm(57lbs) 또는 동등이상

8. 진동 톱 부착물: 11,000 osc/min 또는 동등이상

9. 최대 왕복 톱의 스트로크 길이: 4mm 또는 동등이상

10. 배터리 유형: 리튬 이온 (충전시스템포함)

11. 충전 시간: 60분 미만

C. 구성품

1. Handpiece ---------------------------1set 또는 2set

2. Battery ----------------------------------2set

3. Battery charger syste--------------------------1set

4. JACOBS CHUCK ATTACHMENT-------------------1set

5. Quick Coupling (Kirschner Wires) ------------------1set

6. Quick Coupling (AO/ASIF) ----------------------2set

7. Saw Attachment -----------------------------1set

8. 오염방지 부품-------------------------------1set

9. 기타제조사별 구동악세사리------------------------2set

D. 기타사항

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사

항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여

야 하며 병원에 입은손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 본 규격동등 및 이상의 사양이어야 하며 규격에 대한 판단은 본원의 판단에 따름.

4. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여

재 납품하여야 한다.

5. 무상 및 유상서비스 기간 내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

6. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기

교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

7. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으

로 처리한다.

8. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터

무상 제공하여야 한다.

9.  제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

10. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

11. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

12. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

13. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사

혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청

대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담 한다.