사 양 요 구 서

부 서 명: 물리치료실

사용부서:         (인)

담 당 자:         (인)

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
4225160301		정형용운동장치 외 5종	set	7

A. 일반적인 요구사양

1. 220V, 60Hz의 전원을 사용하는 제품(호환이 안되는 경우 각 장비의 변압기 제공)

3. 사용조작이 간편하고 견고한 장비

4. 사용자 메뉴얼 및 사용자 교육동영상(CD 또는 USB)

5. 무상보증기간 3년

6. 무상보수 수리기간 중 공급된(납품된)장비의 부속품이 단종 될 경우 동등사양 또는

이상의 장비로 무상 교체가 이루어 져야 한다.

7. 의료기기로 허가 된 제품

8. 납품기한 발주처로부터 계약 후 2021. 12. 20일 이내

B. 규격

1. 탈부하 보행보조훈련기

1) 특징

- 제공되는 하네스 탈부하 기능은 물론 보행 패턴 및보행시 저항을 콘트롤하는 제품

- 전동으로 높낮이 되는 컬럼은 무소음과 부드럽게 환자를 들어 올리는 제품

- 장애 수준에 관계없이 다양한 대상에 보행 보조 장비로 사용 가능한 제품

- 휠체어로 부터 곧장 직립 자세까지의 리프팅 기능이 있는 제품

- 충전식 밧데리에 의해 조절되는 전동 높이조절이 되는 제품

- 제품크기: 1,200(W) × 950(L) × 1,700 – 2,200(H) mm 또는 동등이상

- 사용자 최대 하중 : 120kg 또는 동등이상

- 높이조절 가능범위 : 약 50cm 또는 동등이상

- 전자저울을 이용하여 장비에 의해 떠받쳐지는 환자의 무게를 수치로 확인

- 높낮이 조절 핸드레일

- 브레이크 잠금형 바퀴

2) 사양

1. 전원 : AC 100~ 240V, AC ±  10%, 50/60Hz

3). 구성

1. 메인유니트 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1SET

- 리모콘 -------------------------------------------------------------1SET

- 하중 측정용 스케일: ------------------------------------------------------------- 1SET

- 하중 측정용 센서:------------------------------------------------------------------ 2SET

- 충전용 밧데리 및 충전기---------------------------------------------------------1SET

- 조절 가능한 핸드레일-------------------------------------------------------------1SET

- Harness 사이즈 별 (S,M,L)-------------------------------------------------------------1SET

2.전면 지지 기립경사대

1)특징

- Tray는 넓은 공간을 제공하여 기립자세에서 다양한 활동을 할 수 있도록 공간을 제공

- Tray 위에서의 활동 또는 신체 능력에 따라 Tray 각도를 다양하게 제공 가능

- Lateral support blocks는 위아래로 조정이 가능하여 사용자에게 안정성을 제공

- strap은 조절에 매우 용이하며 사용자의 엉덩이를 지지하여 안전한 사용을 도움

- Footboard는 위아래로 조정 가능

- Sandal과 wedge는 발을 받쳐서 올바른 위치에 발을 위치할 수 있도록 도움

- Sandal은 안쪽과 바깥쪽, 앞과 뒤, 그리고 각도가 조절이 가능

- Double-lock시스템의 바퀴로 기립훈련기를 안전하게 고정시켜 주며 이동시 편리함을 제공

2) 사양

- 사용자 키 64-122cm 또는 82cm ~114

- 보드 길이60cm(니보드 제외 41) 또는 동등이상

- 보드 너비(상단/하단) 32/32cm 또는 동등이상

- 상판에서 발판까지 46 ~ 89cm 또는 동등이상

- 수평시 높이 75cm 또는 동등이상

- 세로 높이 98cm 또는 동등이상

- 측면 지지대 사이의 거리 20 ~ 41cm 또는 동등이상

- 베이스 폭 61cm 또는 동등이상

- 베이스 길이 89cm 또는 동등이상

- 트레이 내부 너비(가장 넓은 지점) 57cm 또는 동등이상

- 트레이 내부 길이 44cm 또는 동등이상

- 최대 작동 하중(kg) 45cm 또는 동등이상

- Hand crank를 쉽게 돌릴 수 있어 각도를 15°~85°까지 쉽게 조절 가능 또는 동등이상

3) 구성

1. 메인 유니트 ----------------- 1대(본체 프레임, 측면 몸통 지지대, 힙 스트랩, 트레이, 발 받침, 원형 외전 블록)

3. 하지내외전운동기

1)특징

- 디스플레이 판넬이 넓은 LCD 액정화면

- 어깨까지의 충분한 등받이 장착으로 운동 시 안정적인 자세유지

- 의자의 앞, 뒤 조절을 쉽게 조절 가능

- 재활 및 여러 가지 프로토콜 프로그램이 있는 제품

- 팬벨트(Eddy Current Brake) 방식으로 소음이 없음 또는 동등이상의 기능

- 각 개인에 설정되어진 심박수에 따라 자동으로 부하조절 또는 동등이상의 기능

- 의자 탈부착이 가능해야함

2)사양

- 표시사항 : 시간, 칼로리, RPM, 거리, METs, 와트, 심박수와 저항 레벨

- 회전운동 : 양방향으로 저항을 제공할 수 있으며, 하지의 안쪽 근육과 바깥쪽 근육 훈련

- 조절 : 1~20WORK LEVEL(0.1단위조절) 또는 동등이상

-  모    드 : 8가지 훈련 프로그램 : 빠른시작, 랜덤모드, 일정운동량모드, 수동모드, 힐모드, 심박수모드, 심장강화검사, 심장강화훈련 모드

- 최대하중 : 200kg 이상

- 하지내외 회전운동

3). 구성

1. Main Body ------------------------------------ 1set

2. 심 박 계 ---------------------------------------- 1ea

4. 소아용보행보조 및 트레드밀

1) 특징

- 소아용 보행보조 리프트 또는 동등이상

- 핸드 스위치를 통한 편리한 조작 또는 동등이상

- 전동식 리프트 높이 조절 또는 동등이상

- 충전형 베터리 내장 또는 동등이상

- 트레드밀에서 사용가능 또는 동등이상

- 허용하중 70kg 또는 동등이상

- 보행용 저속트레드밀 적합하도록 설계(소아용)

- AC모터를 사용 내구성을 강화함과 동시에 저속에서도 강력한 파워를 유지하며 어떠한 부하에서도 정격속도를 구현 또는 동등이상

- 안전성을 위핸 불필요한 속도 조정을 제한하며 버튼을 통해 0.1km 단위 속도로 감속 가능 또는 동등이상

- 안전을 위한 긴급정지버튼은 중앙의 자석 비상 정지키와 좌/우 비상 정지 버튼을 적용

- 사용자의 미끄럼 방지를 위해 넓은 알루미늄 발판에 특수 코팅을 한 후 미끄럼 방지 고무

2). 사양

1. 모    터 : 2,250kw AC Motor (3마력)

2. 속도범위 :  0.1 ~ 16Km/h (0.1Km/h씩 증감)

3) 구성

1. Main Body ---------------------------- 1set

2. 트레드밀(소아용) ---------------------------- 1set

5. FES

1) 특징

- Movement Exercise를 위해 휴대가능하게 설계된 Portable Type으로 충전용건전지를 사용하며, 무선 또는 유선으로 활용할 수 있는 제품

-5개이상의 Basic Program을 갖고, 각 프로그램 20개 이상의  Parameter를 독립적으로 설정 가능.

2) 사양

- 파 형 : FES, TENS, EST 또는 EMS

- 출력 : 0~99㎃ per Channel / Constant current 등의 개별적 조절 가능

- 주파수 : 1~99㎐ (Monophasic / Biphasic rectangular pulse) 또는 동등이상

- Pulse Width : 30㎲이하 ~400㎲ 이상(FES/TENS/HIGH Frequency)

- Timer :1 ~ 240분(1분 단위의 치료시간 설정) 또는 동등이상

- Electrode / Skin Monitor : 0~96 (non-calibrate) 또는 동등이상

- 전원 : 충전용 전지 및 충전기

D. 구성

1. 본체 ------------------------------------------------------------------------------------ 2

2.  4채널 모듈 또는 케이블 --------------------------------------------------------- 2

3. 충전기  --------------------------------------------------------------------------------- 2

4. 운반케이스및보호용줄 ------------------------------------------------------------- 1

5. 기타 제조사별 사용용품-------------------------------------------------------------2

6. 동적 기립 및 균형 훈련기(A또는B)동등이상

1) 특징 및 사양

A사양	B사양
1) 발란스 진단 및 바이오피드백 훈련 치료를 동시 구현 할 수 있는 시스템. - 진단의 세부적인 원인을 제시 전정기관, 체성감각, 시각, 중추신경계 통증, 체중 분포도, 좌우, 전후, 상호교차 동조화 2) 독립 4영역 측정방식 - 독립적인 4개의 지면발력장치(Force plate)로 4정점 (좌ㆍ우측 발가락부분과 뒤꿈치) 측정 방식을 채택 3) 낙상 위험도 예측 (Assessment of Fall Risk) 점수 및 도표 제시 - 누적 data 측정 - COP, SWAY, Weight, Distribution 에 대한 다양한 그래프 및 데이터 측정 4) 측정 데이터 엑셀 파일 및 다른 파일로 변환 5) 측정시 움직임 궤적 표시 6) 체중심 편향 정도 표시 7) 8가지의 서로 다른 자세를 측정 8) 11개의 훈련 프로그램이 내장 9) 훈련 결과 표시 및 저장 10 측정 파라미터 : - 안정성 예측 (Stability) - 푸리에 변형성(Fourier Transformation) 제시: F1~F8 - 무게 분포도 (Weight Distribution) - W.D.I.( Weight Distribution Index) - 좌ㆍ우측 다리, Toe와 Heel 간의 6축 동조화 (Synchronization) - 전정기관의 이상 진단	1) 10가지이상의 트레이닝 프로그램 - 19가지이상의 게임형태의 트레이닝 및 테스트 프로그램뇌졸중, 양측하지마비, 사지마비, 다발성 경화증, 파킨슨병, 근이영양증 2) 기립상태에서 좌우 및 전후방으로 각각 -10도씩 신체의 동적 균형 훈련이 가능 3) 환자의 균형능력에 따라 난이도를 4단계로 조절 가능 4) 기립상태에서 다양한 보바스 치료가 가능 5) 기립상태에서 Step Training이 가능 6) 기립상태에서 체중 분산 훈련이 가능 7) 인체의 중력 중심선을 고려한 무릎과 엉덩이 부위의 정확한 고정방식 8) 높이와 깊이 조절이 가능한 무릎 패드 9) 유선 데이터 통신방식으로 환자의 움직임을 컴퓨터로 훈련가능. 10) 4가지 훈련 프로그램 및 평가 11)소프트웨어 - 움직인 거리 및 범위를 전산화 할 수 있다. - 동적 및 정적 운동 가능 12)훈련 영역 - 보행훈련 - 볼이용 균형훈련 - 전후 좌우 동적 체중이동 훈련 - 전동기립 훈련 - Step Training - 소프트웨어 게임에 의한 지각 훈련 - ROM 훈련

D. 구성

1. 본체 ------------------------------------------------------ 1

2. 컴퓨터 카트 --------------------------------------------------------- 1

3. 컴퓨터 set  --------------------------------------------------------- 1

4. 프로그램 CD ------------------------------------------------------------- 1

5. 사용설명서 -------------------------------------------------------------- 1

E. 기타사항

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키거나 동등이상의 제품을 납품하여야 하며, 납품기간

내 해당 장비를 납품하겠다는 수입 및 제조업체로부터 물품공급협약서를 제출하며

납품 후 에라도 상기 요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및

결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

(동등이상이라 함은 규격서 상에 명시된 제품이 가지고 있는 특징과 기능은 물론 그 이상

의 추가 기능이 탑재되어 있는 제품을 말함.)

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자 및 담당실무자 참석하에 실시 한 것만을 인정하

며, 납품업체는 장비의 성능 또는 기능의 확인이 필요한 계측장비를 이용하여 측정값을

검수자에게 확인 시켜주어야 하며 확인이 불가한 제품 또는 기능은 이에 동등한 시험

성적 확인서를 제출 한다.

3. 장비설치 및 납품 시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체 하여

재 납품 하여야 한다.

4. 무상 및 유상 서비스 기간내에 원외반출 수리 시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5. 장비납품 및 설치 시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때 까지 초기

교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

6. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으로 처리

한다.

7. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터 무상

제공하여야 한다.

8. 제품의 포장은 검수 시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 사양서에 제시된 기능은 모두 사용이 가능하여야 하며 구성품 중 빠진 부분이 있더라도 추가 납품한다.

13. 장비 설치 시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사

혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공 시 병원의 요청대

로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.

14. 납품업체는 사양 내 장비의 사양이 동등하지 않을 시 공동수급체를 결성(3인이하)하여 물품을 납품 할 수 있도록 한다.