사 양 요 구 서

물품분류 번 호	품목번호	품명	단위	수량
4219180702		3모터전동침대	set	230

1.일반적인 요구 사양

1. 3모터 전동형 침대로 의료기기허가를 득한 제품

2. 사용상 해로운 균열, 찌그러짐, 결합부 등의 결함이 없으며 견고해야 한다.

3. 각 부분의 작동 상태는 원활하여야 하며 이상이 없어야 한다.

4. 침대의 전 부품을 포함은 무상보증기간은 5년

5. 보호자침대 및 상두대 포함(상두대 디자인은 납품처로부터 협의 후 결정)

6. 설치장소의 유효면적이 협소하므로 의료기관 시설기준 병상간 이격거리를 확인하기 위해 계약 전 제공되는 각 샘플을 발주처로부터 검토 후 제작 및 납품을 진행한다.

(※각 샘플은 발주처에서 견고함 또는 기계적, 전기적 구조사항이 환자안전에

문제가 있다고 판단 되었을 시 발주처의 개선사항을 제공하도록 한다.)

7. 장비의 긴급 수리여부를 진행하기 위하여 고장발생률이 높은 소모성부품(모터,

컨트롤러, 바퀴, 식탁등)은 일정수량 제공한다.(소모성부품의 소유권은 납품업체)

8. 납품은 2021.12.28일 이내에 아래일정대로 분할 납품하며, 납품 시 발주처와 협의

후 납품한다.

1차납품: 2021.11.30. - 63대

2차납품: 2021.12.21. - 80대

3차납품: 2021.12.28. - 87대

※ 상기 차수별 납품 계획에도 불구하고 코로나19 전담병원 운영 등 발주처의

사정으로 납품일정이나 수량의 변경이 불가피할 경우 상호협의하에 납품 진행

9. 납품(분할납품 등) 시 발주처의 교체(불용침대)작업과 폐기처리 및 운송비 등 제

반비용은 납품업체의 부담으로 한다.

2. 사 양

▪ 전동침대

1)사이즈

- 외형 크기 : 2,160mm(L)이상 ~ 2,200mm(L)이하

930mm(W)이상 ~ 1000mm(W)이하

높이조절:450mm(H)이하 ~ 735이상 mm(H) 또는 동등이상

(발주처협의 후 사이즈 변경가능)

2) 침대 각도

- 상판 0o ~ +80o 범위 내 조절 가능 또는 동등이상

- 하판: 0o ~ +30o  범위 내 조절 가능 또는 동등이상

3) 전원

- 사용전원: 220v

- 상단 부: 어댑터타입으로 이동시 전원코드의 탈부착기능 또는 동등이상의 기능

- 하단 부: 멀티콘센트 추가 부착

※환자안전 및 화재예방에 따른 전기적 안전성을 위하여, 의료기기허가를 통과한 의료기기허가를 받은 제품으로 납품하며, 입찰 후 1차 납품시기까지(11월30일) 의료기기허가여부를 확인할 수 있도록 한다.(불법개조불가)

2)몸체 프레임

- 냉간압연강판 1.6t 이상의 재료를 사용하며 4면의 모서리에는 헤드 및 풋 프레임을 조립할

수 있도록 하여야 한다.

3) 침상판넬 프레임

- 일반구조용 각형강관(국제규격KS D 3568동등이상)과 환파이프를 절단 가공하여 사각틀의 구조를 만들어 침상판넬 4종이 삽입되도록 제작하여야 한다.

4) 침상 판넬

- 등판, 엉덩판, 무릎판, 다리판으로 구성되며, 밀림 방지턱이 ㄴ자 모양으로 사출 성형 재료로 제작하여야 한다. 충격강도를 높이기 위해 원형 형태의 구멍과 엠보싱 형태로 제작한다.

5) 하부프레임

- 일반 구조용 각형강관 30x50x1.4t 동등이상의 파이프를 절단 가공하여 사각의 틀을 만들

고 4곳의 코너에는 바퀴를 조립할 수 있도록 견고하게 제작하여야 한다.

6) 모터

- 모터는 220V 60㎐의 견고한제조사(LINAK, DEWERT, JIECANG)국가공인관(KTL한국산업기술시험원)에서 100,000 이상 테스트 시험성적서를 획득한 제품이어야 한다.

- 3Actuator를 사용하여야 하고, 등판. 다리판 4000N, 전체 높낮이는 6000N 이상의 Power를 가진 모터를 사용해야 한다.

7) 헤드 및 풋판넬

- 재질 : PP또는ABS재질

- 탈부착 할 수 있도록 제작되어 CPR에 불편함이 없어야 한다.

(일부 트렉션 부착형 침대의 경우 재질 변경 가능)

8) 사이드레일(머리 : 840×480㎜ 이상[2EA], 다리 : 700×480㎜ 동등 이상)

- SUS304 제질로 나이론수지를 이용한 저소음 원터치 방식으로 제작 및 슬라이드식 타입으

로 제작되며 발주처의 요구수량에 원터치, 슬라이드식에 맞게 각각 제작되어야한다.(4개-1SET)

- 사잇대는 SUS304 재질로 제작하며, 사잇대는 Ø 16 mm이상, 사잇대 간격 13cm이하

- 등판쪽 사이드레일은 낙상방지를 예방하기 위해 등판과 사이드레일은 연동되어 상승한다.

- 다리쪽 사이드레일은 후레임에 고정되게 제작한다.

※환자안전 및 낙상예방에 따른 기계적 안전성을 위하여,의료기기허가를 통과한 의료기기허가를 받은 제품으로 납품하며, 입찰 후 1차 납품시기까지(11월30일) 의료기기허가여부를 확일 수 있도록 한다.(불법개조불가)

9) 충격방지용 몰딩

- 충격시에 충격 흡수를 위하여 고강도의 PP 소재로 압출성형하여 제작된 충격방지용 몰딩

을 침대 프레임에 부착시켜야 한다.

10) 식탁

- 식탁판넬은 오염 물질을 쉽게 제거할 수 있는 소재(P.P, ABS)로 사출성형으로 제작하며 식

판의 밀림방지턱이 있어야 한다.

- 소음방지 및 내구성을 보장하기 위하여 급락방지 기능을 장착하여야 한다.

- 식탁지지대는 좌우 유동이 없게 견고하게 제작하여야 한다.

11)  핸드스위치

- 각 부위별 작동 리모컨으로 “상부, 하부, 상하부(동시), 높낮이”버튼으로 방식으로 방수기능이 있어야 하며 상하부 좌우측 중 한곳에 리모컨 거치대를 장착하며, 거치대의 기둥이 유동적으로 움직일 수 있는재질로 제작

12) 간호사 스위치

- 풋 판넬 상단부에 매립된 별도의 스위치가 장착되어 핸드스위치의 고장 시에도 작동되고, 핸드스위치와 동일한 기능과 CPR 버튼이 있어야 한다.

13) 바퀴

- 전동침대의 구동성능을 최상화를 위해 듀얼타입의 바퀴를 사용하고, 품질수준으로 최소

CE (EN12531:1999) 의료용 침대바퀴 인증 또는 동등이상의 인증을 획득한 제품

- 중앙브레이크 기능을 포함하여 원터치로 4개의 바퀴의 움직임(브레이크, 중립, 직진)을 제어할 수 있도록 한다.

14) 링겔대

- 링겔대는 본원 동일한 디자인으로 제작하며, 링겔대를 꽂을 수 있는 링겔대 꽂이가 설치

되어야 한다.(스테인리스재질)

15) 메트리스

- 내용물은 두께 90mm 이상의 마블스폰지로 제작하여야 한다.

- 메트리스커버는 향균 또는 신축, 방수, 투습이 좋은 레쟈로 공인기관에서 시험성적서

를 득한 소프킨, 엔프레진 또는 동등이상의 재질로 제작하여야 한다.

16) 도장

- 제품의 산화 부식을 방지하기 위하여 쇼트브라스트 및 전처리 한 후 분체도료를 이용    하여 정전도장을 하여 200°C상온에서 30분 이상 건조하여야 한다.

▪보호자침대 (접이식)

1) 전체 규격 : 가로 1780(±20mm) x 세로 570(±20mm) x높이 350 또는 동등이상

2) 몸체프레임 재질 : 일반압연강제 동등이상

3) 다리 재질 : 일반압연강제 동등이상

4) 부착방법 : 벤딩용접 혹은 Co2용접기를 이용 용접

5) 상 판 재질 : 마블스폰지와 고급구로완레자

6) 두께 합판12mm이상, 마블스폰지 40㎜이상 3마디로 구성

7) 조절받침대: 의자로 사용시 미끄러짐을 방지위한 조절발 2개를 부착

8)경첩: 시트판 3개를 접고, 펼수 있도록 정첩을 2개 부착

▪상두대

- 가로600* 세로500 * 높이1200이상~1350이하 (침대 규격 및 의료가스 아울렛에 따라 사

이즈 조정)

- 매립형 알루미늄 스마트손잡이바

- 옷걸이봉 :알루미늄 크론도금 된 환봉사용

- 잠금장치 :전자식락키(매립또는돌출)

- 15T이상의 LPM 사용 및 도장처리(방수)

- 윗 상판이 없는 디자인이며, 모서리 부분은 라운드 처리 또는 안전커버 부착

- 수건봉

- 걸레받이 (하단보호)

- 색상: 발주처요청에 따라 변경

- 인조대리석 판은 부착면 보다 크게 부착한다.

나. 디자인

1)디자인은 사진은 참고

2)구성품과 규격은 납품처로부터 협의 후 제작 한다.

3)상두대 설치 예정장소에 따라, 옷장형 서랍은 납품처로부터 실측확인 후 협의 하며 설치공

간에 따라 옷장형 위치가 좌*우가 변경되어 제작 한다.

사진1.

(예시:디자인)

3. 구 성 품

1. 전동형침대( 3모터)---------------------------------------------------    230대

- 침대프레임(네임택)

- 원터치식 & 슬라이드 사이드레일

- 식탁

- 핸드리모콘 &유동 거치대

- 간호사리모콘

- 링겔대

- 매트리스

- 바퀴

- 소독제 & 이마체온계 걸이(스탠레스 재질)

- 천장형 수액걸이 및 부착

※ 주사실 침대의 경우 사양 일부 변경하여 제작 및 납품

2. 보호자침대 ---------------------------------------------------------- 230대

3. 보호자침대 ---------------------------------------------------------- 230대

4. 침대 거치형 트렉션바---------------------------------------15set

5. 침대소독용스프레이-----------------------------------------5set

6. 기타악세사리(소모성부속품)----------------------납품수량의15%제공

4. 기타사항

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기 요구 사

항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하

며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자 및 담당실무자 참석하에 실시 한 것만을 인정하며, 납품업체는 장비의 성능 또는 기능의 확인이 필요한 계측장비를 이용하여 측정값을 검수자에게 확인 시켜주어야 하며 확인이 불가한 제품 또는 기능은 이에 동등한 시험 성적 확인서를 제출 한다.

3. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체 하여 재 납품 하여야 한다.

4. 무상 및 유상 서비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5. 장비납품 및 설치 시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

6. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으로 처리한다.

7. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터 무상 제공하여야 한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작하며, 검수 후 1년 이내 장비의 결함으로 인하여 장비사용기간(365일)이 10% 이내로 사용하지 못할 시 제품을 신제품으로 교체한다.

12. 사양서에 제시된 기능은 모두 사용이 가능하여야 하며 구성품 중 빠진 부분이 있더라도 추가 납품한다.

13. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.