과 업 지 시 서

Digital Mammography X-ray 유지보수

충청남도홍성의료원

1. 사업개요

가. 추진배경 및 필요성

- 본 과업지시서는 충청남도홍성의료원에서 운영 중인 MAMMOGRAPHY (Selenia Dimensions System)의 장애 발생을 사전 예방하고 장애 발생 시, 신속한 복구와 최적의 시스템 운영 상태를 유지하기 위한 일체의 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

나. 과업기간

- 2022년 3월 1일 ∼ 2023년 2월 28일(12개월)

다. 대상장비

장 비 명	모 델	수량	비 고
Digital Mammography X-ray	Selenia Dimensions System	1	영상의학과

2. 과업내용

가. 유지보수 대상

- 유지보수 대상은 “대상 장비” 내역의 일체를 말한다.

- 유지보수를 위한 제반활동은 “발주기관”의 해당 장비가 위치한 충청남도홍성의료원에서 실시한다.

나. 유지보수 내용

- MAMMOGRAPHY 장비에 대한 기술점검 방문 서비스

- 24시간 서비스 접수 및 온라인 기술지원

- 방문 예방 점검

- 정기 유지보수 점검(격월)

- 반기별 정기 정도관리

- 품질정도관리(성적서 제출포함) 및 어플리케이션 지원 서비스

- 에러 발생 시 고장 난 모든 부품 무상공급 (Tube, Detector 포함)

- 소프트웨어/하드웨어 무상 업데이트 (업체 본사 일정에 따름)

- 타사장비 및 병원 부대설비 제외 (단, 에어컨 등)

- 연 가동율 96% 이상

다. 사용부서에서 장비를 정상적으로 활용할 수 있도록 예방 정비를 “발주기관”이          정하는 시간 중에 합의된 일정표에 의거 연 (6)회 정기적으로 실시하여야 하며        예방정비 내용을 서면으로 제출하여야 한다.

라. 고장 수리 요청을 받은 때에는 고장 수리 요청이 정규 근무시간에 접수된              경우에는 고장 수리 접수 시부터 6시간(교통시간 포함) 이내에, 정규 근무시간         이후에 접수된 때에는 고장 수리 접수 시부터 12시간 이내에 수리에 착수하여야        한다. 기 착수된 수리는 주말 및 공휴일에 관계없이 지속되어야 한다. 정규            근무시간 이후에 수리가 계속됨으로 인해 발생하는 추가비용(시간외 수당 등)은       "계약상대자" 의 부담으로 한다.

3. 유지보수비 및 청구

가. 유지보수에 소요되는 모든 부품비, 인건비등 일체의 비용은 “계약상대자”의 부담으로 한다.

나. 유지보수료 지급은 세금계산서 발행일로부터 60일 이내에 의거하여 지급한다.

다. 각종 신고에 따른 외부업체 검사 및 신고비용은 “발주기관”이 부담한다.

4. 부품 사용 및 교체

가. 정비보수의 내용은 필요한 부속품의 교환을 포함하며 부품은 성능상 동질품 및        동등품(제조사정품)으로 하며, 교체되어 나온 폐부품은 "계약상대자"의 소유로        한다. 단, 장비의 성능 및 수명을 참작하여 주요부품은 반드시 순정부품(제조사      정품)을 사용하여야 한다.

나. 제조사정품 부품 미사용 시 과업기간 유지보수 계약금액을 전액 환불하여야 한다.

5. 교육

계약상대자는 발주기관의 요청 시 Application 교육을 실시한다.

6. 지체상금 및 손해배상

가. “계약상대자”가 제2조 라항의 시간을 준수하지 못한 경우에 “발주기관”은 해당 월       유지보수 비용 중 10%를 감액하여 “계약상대자”에게 지급한다.

나. “계약상대자”의 고장 수리 지연 또는 예방 정비 소홀로 인하여 “발주기관” 또는     제3자에게 손해가 발생한 경우에 “계약상대자”는 그 손해를 배상해야 한다. 이     때 “계약상대자”는 “발주기관”이 진료를 하지 못함으로 인해 발생한 손해까지 배   상해야 한다. 진료를 하지 못해 발생한 손해배상액의 산정은 “발주기관”의 계산에   따른다.

다. 단, 천재지변 등 “발주기관”이 인정하는 불가항력적인 사유로 인하여 이행하지 못   했을 경우와 “발주기관”의 승인을 받은 경우에는 그러하지 아니한다.

7. 지체상금 및 손해배상

가. 계약 불이행 상태가 발생되었을 경우 본 계약 당사자는 상대방에게 계약 불이행을   문서로 지적한 후 20일이 경과 하여도 계약 내용이 이행되지 않을 경우에는 일방에   의하여 본 계약을 해지할 수 있다.

통지는 본 계약서에 기재된 주소지로 하면 효력이 발생하고 계약해지의 효력은 통   지서 발송일 다음날부터 3일이 경과한 후에 발생한다.

나. 계약기간 내에서도 "발주기관"의 불가피한 사정으로 인하여 더 이상 장비가 운용   되지 못할 때 본 계약은 자동해지 된다. 다만, “발주기관”은 계약 해지 사실을      “계약상대자”에게 사전 통지해 주어야 한다.

다. 계약 해지 시에 잔여 채무가 있을 경우에는 해지 통지 후 30일 이내에 채권, 채    무를 정산하고 정산 완료일로부터 60일 이내에 정산금을 지급한다.

8. 분쟁처리

가. 본 계약에 정하지 아니한 사항 또는 본 계약 내용에 대하여 분쟁이 발생하였을         때에는 "발주기관"과 "계약상대자"의 상호 협의하여 결정하되 합의에 이르지 못할       때에는 일반 상 관례에 따르기로 한다.

나. 본 계약에 관한 소송은 "발주기관"의 주소지들이 관할하는 법원으로 한다.

9. 예방점검표

1

전압 확인

ㆍ입력전압확인

측 정 위 치	기 준 값	측 정 값
L1 - L2 간	220±11V	V

OKㆍNG

ㆍPMC MODULE MONITORING DATA

STATUS	기준값	STATUS	기준값
24V	OK	28V	OK
15V	OK	90V	OK
5V	OK	120V	OK
		20V	OK

OKㆍNG

2

버튼 동작상태

ㆍGantry Funtion Button 동작 확인

확 인 항 목	확 인 방 법
Collimation Field Button	Lamp Field 범위가 변하는지
Light Field Lamp Button	Lamp가 30초간 켜져있는지
Compression Down button	Compression Paddle가 내려가는지
Compression Up Button	Compression Paddle가 올라가는지
C-arm Rotation Button	C-arm이 좌우로 회전하는지
C-arm Up Button	C-arm이 올라가는지
C-arm Down Button	C-arm이 내려가는지
Compression Release Button	Compression Paddle이 5Cm이상 Up되는지
Emergency Stop Button	Gantry Power가 Off되는지

ㆍAWS Funtion Button 동작 확인

확 인 항 목	확 인 방 법
Power On Button	Power On이 되는지
Left, Right Exposure Button	Exposure가 되는지 확인
Compression Release Button	Compression Paddle이 5Cm이상 Up되는지
Workstation Keyboard	Typing이 정상적으로 되는지
Track Ball Mouse	Cursor 움직이는지, Button이 작동되는지

OKㆍNG

3

Gantry

동작확인

ㆍGantry Power 상태에서

- 왼쪽 Foot Switch의

ㆍC-arm Up Button과 C-arm Down Button이 잘 작동하는지 확인

ㆍPaddle Up Button과 Paddle Down Button이 잘 작동하는지 확인

- 오른쪽의 Foot Switch의

ㆍC-arm Up Button과 C-arm Down Button이 잘 작동하는지 확인

ㆍPaddle Up Button과 Paddle Down Button이 잘 작동하는지 확인

OKㆍNG

ㆍC-arm 양 편 및 위쪽에 있는 버튼을 이용하여 C-arm을 회전시켰을때

- C-arm 회전각이 왼쪽으로 90°에서 멈추어 서는가?

- C-arm 회전각이 오른쪽으로 90°에서 멈추어 서는가?

- C-arm 회전각이 0°에서 멈추어 서는가?

OKㆍNG

ㆍC-arm Up시 Detector 기준 140Cm이상 올라가지 않고 멈추는지 확인

ㆍC-arm Up시 Detector 기준 71Cm이하 내려가지 않고 멈추는지 확인

ㆍC-arm Up시 Detector 하단에서 힘을 가하였을때 멈추는지 확인

OKㆍNG

ㆍGantry 기준으로 좌우, AWS Emergency Switch를 눌렀을때

Gantry Power Off가 되는지 확인

OKㆍNG

4

Phantom

Image

ㆍAuto Filter Mode, AEC Position 2에서 ACR Phantom에 Disk를 놓고

18X24 Fast Paddle로 4.5cm 압박한 뒤 촬영한 Image에서

기 준 값	측 정 값
섬유질 4개 이상	개
석회질 3개 이상	개
종괴 3개 이상	개
SNR 40 이상

OKㆍNG

ㆍCompression Paddle를 제거한 후, Auto Time Mode, 관전압 28Kv,

AEC Position 2, Flat Field를 놓고 촬영한 Image에서

- 촬영한 Image에서 Artifact가 발생하는지

OKㆍNG

5

Tube

ScanTime

확인

ㆍX-Ray ScanTime :             회

6

관전압 측정

ㆍUNFOS 이용측정

설 정 값	기 준 값	측 정 값
20Kv, 100mA, 100mAs	19.60~20.40kV	kVp
25Kv, 130mA, 120mAs	24.50~25.50kV	kVp
30Kv, 170mA, 200mAs	29.40~30.60kV	kVp
35Kv, 200mA, 200mAs	34.30~35.70kV	kVp
40Kv, 170mA, 200mAs	38.20~40.80kV	kVp

OKㆍNG

7

관전류 측정

ㆍUNFOS 이용측정

설 정 값	기 준 값	측 정 값
35Kv, 200mA, 100mAs	96~104mAs	mAs

OKㆍNG

가. 계약업체는 하기 점검표 LIST를 기준으로 예방점검실시하고 결과점검표를 제출한다.