사 양 요 구 서

사용담당:          (인)

의공담당:          (인)

부서명 : 내과

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
4220180602		진단용엑스선투시촬영기	set	1

A. 일반적 요구사항

1. 복부, 심혈관, 위장등, ERCP(내시경담췌관조영술)에 특화된 제품

2. 평판형디지털 검출기 기술로 영상에 왜곡이 없으며, 이미지보정 소프트웨어가 탑재 된 제품

3. 영상은 DICOM 3.0 표준에 적합하여 PACS와 연동 가능하여야 한다.

4. 사용자 워크스테이션에서 제너레이터의 관전압과 관전류를 설정 및 조정이 가능하여야 한다.

5. 납품처/납품제품은 의료기기법에 준수하여 납품한다.

6. 방사선시험검사 및 차폐시설 등 설치와 운영에 관련 된 시공과 시험검사는 납품처가 제공하며, 시

험성적이 합격되어야 한다.

7. 무상보증기간 3년 이상의 제품.

8. 계약 후 4개월 이내 납품한다.

9. 입찰 전 장비의 상태 및 설치 예정 될 장소를 확인하고 작업 내역서를 작성하여 발주처의 확인 및

제출한다.(발주처의 설치공간이 납품되는 장비의 규격상 촬영범위, 장소, 환자안전모니터링등이 확

인이 어려울시 설치장소를 변경한다.)

B.규격

1. 환자테이블

1) 소재:  Carbon Fiber 또는 동등이상의 재질

2) 테이블 각도조절 : +90도 에서 –90도 이상 또는 동등이상

3) 테이블 높이조절 : 최저48cm 최대110cm 또는 동등이상

4) 천판사이즈  : 220 * 76.5cm 또는 동등이상

5) 최대허용하중 : 최대 204kg 이상

6) 종축 이동 : 158cm 이상, 전동식

7) 횡축 이동 : 테이블 이동25cm 또는 이미징유닛 이동22.4cm 또는 동등이상

8) 발판 : 발과 머리 쪽 부착 가능

2. X-선 튜브 스탠드

1) 초점 거리 : 110, 120, 150cm 또는 동등이상

2) 기울임  : 최대 ±40˚ 또는 이상, 전동식

3. 고전압 발생장치

1) 방식: 인버터 또는 동등이상

2) 최대출력 파워 : 80 kW 또는 동등이상

3) 단시간출력범위

- kV 범위:80~ 150 또는 동등이상

- mA 범위:500 ~ 1000 또는 동등이상

4) 일반촬영 범위

- 관접압 범위 : 40이하 ~ 150이상 kV 또는 동등이상

- 관전류 범위 : 10이하 ~ 1,000 mA이상 또는 동등이상

- 최대노출시간: 10초이하 또는 동등

5) 투시촬영 범위

- kV 범위 : 50이하 ~ 125이상 kV 또는 동등이상

- mA 범위  : 0.3mA이하 ~ 8mA이상 또는 동등이상

6) 자동영상밝기조정

4. X-선관 장치(Tube)

1) 초점크기:0.4/0.6mm 또는 0.4/0.7 또는 동동이상

2) 양극 열 축적 용량: 600KHU 또는 동등이상

3) 냉각장치: 공냉식 또는 동등이상

5. 디텍터

1) 디텍터방식 : 평판형 디텍터(Flat panel)

2) 영상변환물질 : CSI/GoS 또는 동등이상

3) 디텍터 크기 : 17 * 17인치 또는 동등 이상

4) 화소수 : 2,840*2,840 동등 이상

5) 디지털영상처리: 16bit 동등 이상

6) 화소크기 : 139 micron 또는 동등이상

6. 운용 콘솔과 모니터

1) 조정실에서 시스템 작동

2) 환자용 테이블과 튜브 스탠드 움직임의 완벽한 자동

3) 제너레이터와 이미지 스테이션을 위한 내장 터치스크린 조정판

4) fluoroscopy와 radiography을 위한 풋스위치

5) 조정실 내에 듀얼 콘트라스트가 높은 흑백 라이브와 모노크롬 TFT 이미지

- 매트릭스 : 1024 * 1024 pixel 또는 이상

- 왜곡 현상이 없는 디스플레이

7. 세컨 콘트롤 콘솔과 모니터 시스템

1) 검사실 내에 세컨드 콘트롤 콘솔

2) 환자를 위한 완벽한 운용과 튜브 스탠드 움직임

3) fluoroscopy와 radiography 습득에 필요한 스위치

3) 듀얼19″Display (2 세트), 천정형 타입

- 매트릭스 : 1280 * 1024 pixel

- 왜곡 현상이 없는 디스플레이

4) 세컨드 콘트롤 콘솔 트롤리

8. 이미지영상처리장치

1) OS : Windows 10 또는 동등이상

2) 하드 디스크 메모리 : 100GB 또는 이상

3) 디지털 일반촬영(one-shot) : 2,840*2,840 / 16bit 또는 동등이상이상

4) 투시촬영: 1,024 * 1,024 /16bit / 30fps 또는 동등이상

5) 연속촬영 :2,840 * 2,840 /16bit / 6fps 또는 동등이상

6) 환자 디렉토리

7) 이미지 프로세싱 : 종축 횡축의 반전, 전자식 확대 글래스, 대조도, 밝기의 윈도윙,

흑 /백 이미지 반전 또는 동등이상의 기능

8) 영상보정기능:노이즈 필터 및 자동영상보정기능 또는 동등이상의 기능

9) 줌 : 검사실 모니터에서 리전 확인 위한 이미지 확대 기능 또는 동등이상의 기능

10) 텍스트 기능 : 마킹, 주석달기, 이미지 코멘트, R/L 마커 또는 동등이상의 기능

11) 특수기능: 연하기능검사 또는 단층촬영

9. 영상 표준 : DICOM 3.0

10. 악세사리

- 시술자용 납가운 (2set) 및 납걸이대

- 촬영용지지 및 고정장치(공압식)또는 AI판독용시스템

- 콘솔테이블 및 의자

- 환자이송용 기구

- 악세사리함(추후 사용자협의)

- 운영에 필요한 제조사별 악세사리

- X-ray산란방지 커튼(튜브용)

- 압박콘

- 방사선시험검사

11. 시설공사내역

- 가설공사(보양 및 가설등)

- 철거공사(연유리 및 벽체커팅등)

- 차폐공사(차폐, 연유리, 슬라이딩자동문, 차폐도어등)

- 내장공사(필름작업, 방염작업등)

- 전기공사(분전함 및 콘센트배선작업등)

- 가구공사(조정실가구, 건식세면대등)

- 천장공사(천장수납실링등)

C. 구성품

1. 환자테이블	1세트

2. X-선 튜브 스탠드	1세트

3. X-선 튜브	1세트

4. 평판 디텍터	1세트

5. 고전압 발생장치	1세트

6. 압박 장치	1세트

7. 콜리메이터	1세트

8. 운용 콘솔과 모니터	1세트

9. 세컨 콘트롤 콘솔과 모니터 시스템	1세트

10. 디지털 이미지 시스템	1세트

11. DICOM 패키지	1세트

12. 녹화장치	1세트

13. 액세서리	1세트

14. ERCP시설공사	1세트

D. 기타사항

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사항에 맞지

않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은

손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정하며, 낙찰자는 계약서

작성 전에 공고사양 적합여부를 확인할 수 있도록 식품의약품안전청 제출 된 기술문서를 확인

시켜주어야 한다.

3. 본 규격동등 및 이상의 사양이어야 하며 규격에 대한 판단은 본원의 판단에 따름.

4. 장비설치 및 납품 시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품

하여야 한다.

5. 무상 및 유상서비스 시간 내에 원외반출 수리 시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

6. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을

실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

7. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으로 처리한다.

8. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터

무상 제공하여야 한다.

9.  제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

10. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

11. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

12. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

13. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은

구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야

한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담 한다.

14. 납품업체는 보증기간 만료 2개월 전에 장비전반에 대한 점검을 실시하여야 하며, 이를 행하지

않을시 이상 부위에 대한 수리를 무상으로 지원하여야 한다.