사 양 요 구 서

부서명 : 중앙공급실                                                      사용담당 :           (인)

의공담당 :          (인)

관세분류번호	품목 번호	품명 및 규격	수량	단위
4228170501		의료용기구세척기	2	SET

A. 특징(동등사양 또는 이상)

1. 양문형 도어로 멸균/비멸균 구역을 구분하여 사용이 가능한 제품.

2. 응급상황에 따라 도어가 수동으로 개폐가 가능한 제품.

3. 챔버내부는 스테인리스 316제품으로 내부 부식에 강한 재질로 제작한다.

4. 의료기기를 허가를 받은 제품

5. 무상보증기간 5년 이상(단 챔버는 10년은한다)

※해당 부속품은 마그넷밸브, 블로우모터, 배수밸브, 급수밸브, 에어히터, 레벨센서, 온도센서는 1년을 추가연장한다.

6. 입찰 전 참여 업체는 발주기관의 제반사항(시설 및 부대설비)을 검토하고 참여한다

7. 챔버 바닥과 위에 회전하는 스프레이 암이 장착.

8. 누수로 인한 고장을 예방하기 위하여 방수처리 (메인보드 및 전자식부품)를 진행한다.

9. 배수온도조절장치로 배수온도를 60도 이하로 유지.

10.납품기한 계약 후 2023. 12. 25일 이내

B. 사양(동등사양 또는 이상)

1. 제원

1) 외관: 1110 × 960 × 1870mm 이상

2) 내부: 665 × 667 × 800mm 이상

3) 챔버용량 : 480L 이상

4) 카트용량 : 최대적재 18개 이상

5) 카트워싱 : 2개이상의 커플링 시스템

2. 건조기능

1) 최대 110도 이상

2) 히팅전력: 2.4kW 이상의 고출력 제품

3)팬전력: 1.8kw 이상의 고출력 제품

3. 도어(양문형)

1) 사용자가 챔버내부를 볼 수 있는 이중 강화 유리구조

2) 전자식 또는 공압식

3) 응급상황(비상정지, 전원등) 시 문은 수동으로 개폐가 가능하여야 한다.

4) 교차감염을 방지할 수 있는 구조

4. 챔버 및 외관 재질

1) AlSl 316L 스테인레스 스틸로 제작된 챔버내부

2) AlSl 304L 스테인레스 스틸로 제작된 프레임과 본체

5. 순환펌프

1) 재질: 스테인리스 이상의 재질

2) 전력:1.5kw이상의 고출력 제품

3) 성능: 750L/분당의 고출력 제품

6. 배수펌프

1) 성능: 55L/분당

2) 전력: 80w이상

7. 분무시스템과 모든 재순환 파이프는 스테인리스동등이상의 재질

8. 세제주입펌프

1) 두 개 이상의 세제 주입구 및 펌프로 동작

2) 저수의센서로 세제의 부족시 알람

3) 세제보관함 내부에 장착

9. 컨트롤시스템

1) 60개 이상의 세척 프로그램

2) 조작방식 터치스크린(5.6인치이상)

3) 사이클 모니터링

4) 알람기능(시간적, 청각적)

5) 내장프린터: 감열방식

10. 가열방식 : 전기가열방식(18kw이상)의 또는 스팀

11. 내장프린터 : 감열프린트

12. 해파필터를 통한 배기시스템

13. 소음: 59DB 이하로 작동되는 제품

C. 시설 공사

1. 일반적인 요구 사항

1) 공사 책임자는 선정된 장비 업체 관련자와 철저히 협의하여 치밀한 계획을 세워 공사 일정 및 장         비 반입 일정을 수립하여 병원에 보고하고 공사에 임해야 한다.

2) 공사 중 책임자는 상주하여 작업 전반에 관한 사항을 지휘한다.

3) 공사 전 안전표지, 안전장비 등을 준비하여 실시한다.

4) 가설 칸막이 및 보양작업등으로 분진, 소음, 안전에 특히 유의하여야 한다. 특히 분진에 관하여         집진기를 설치한다.

5) 시공자는 각종 설계도면을 준수하여 시공한다.

6) 각종 재료에 대한 SAMPLE을 제시하여 담당자의 승인후 공사를 실시한다. 단, SAMPLE 변경          또는 색상변경 시에는 반드시 발주기관의 승인을 득 한 후 시공한다.

7) 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구

조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야

한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담하며 작업 시 안전을 최우선으로 하며 안전사

고 발생시 민.형사간의 모든 책임을 납품처가 진다.

2. 설비 공사

1) 배관은 장비의 제조사별 상이하므로 설치구역 및 배관구 규격에 따라 재설치 및 신규로 설치한

다.

2) 제조사별 적정스팀압력을 유지하기 위하여, 장비별로 스팀배관에 감압밸브를 설치한다.

3) 장비별 스팀배관은 반영구적인 재질로 결합 할 수 있도록 한다.

4) 장비설치 후 장비의 설치 벽면은 SUS재질로 시공하며, 점검 및 수리 구역을 확보 할 수 있는

공간을 제공하며, 필요시 상단, 하단, 옆면이 분리 될 수 있도록한다.

5) 출입공간구역의 분리공사 가벽설치 후 SUS재질로 마감하며, 슬라이딩 도어의 재질은 협의 후

설치한다.

6) 장비의 급수처리장치 내 정수처리기능이 없을 시 장비의 석회질, 오염물질이 발생 할 수 있으

므로 정수처리 장치를 별도로 포함하며, 두 대가 동시에 가동될 수 있는 용량으로 정수장치를

설치한다

※배관은 스팀, 배수, 배기, 공압등 장비에 사용되는 모든 규격을 포함하며, 설비공사는 장비제조사별 상이할 시 납품처사양으로 진행하며, 공사 필요하지 않을 시 이를 생략 할 수 있다.

3. 철거공사

1) 철거작업은 감염관리규정에 부합하도록 가설 설치 후 공사 하도록 한다.

2) 기존장비의 철거를 진행한다.

3) 자동도어 변경 설치 시 예정지를 철거 한다

4) 기존 부대설비(정수처리장치)는 필요 시 부속품을 교체하며 재사용가능하도록 한다.

5) 철거 후 설치장비의 바닥방수 작업을 진행한다.

4. 수납장설치

1) 수납공간에 따른 붙박이 수납함(SUS재질) 협의 후 제작 또는 납품한다.

D. 구성(동등사양 또는 이상)

1. 의료기구세척기본체	2 set

- 양문형

- 건조기능

- 배수온도조절장치

- 프린터

2. 워시카트(분리형)	2 ea

3. 렉(발주처문의)       2 ea

4. DIN Tray(발주처협의)	20 ea

5. Printer paper	2 boxl

6. 제조사별 각 세제	10 ea

7. O/S manual	each 1

8. 기구 자외선 살균기	1 세트

9. 설비 공사	1 식

10. 철거 공사	1 식

E. 기타

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 본 규격동등 및 이상의 사양이어야 하며 규격에 대한 판단은 본원의 판단에 따름.

4. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

5. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

6. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

7. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.

13.가동율 (1년:365일) 95%를 유지하며, 유지하지 못할 시 하자로 판단하여 신규 제품으로 제공한다.

12) 제시된 동등이상의 기능은 모두 사용이 가능해야하며 해석은 발주처에 의해 해석하며 구성품 중

빠진 부분이 있더라도 무상으로 추가 납품한다.

14) 장비운영을 위한 최적화 환경을 구축하여야 하며, 공급자는 최초 성능시험 및 설치에 대한 책임을 진다.