사 양 요 구 서

부서명 : 감염관리실                                                         사용담당:        (인)

의공담당:         (인)

관세분류번호	품목 번호	품명 및 규격	수량	단위
4710151701		자외선살균기	1	SET

A. 일반적인 요구사항

1. 살균소독에 사용되는 UV(254nm UVC)는 박테리아의 핵산을 파괴하고 DNA또는 RNA를 파괴하여 미생물을 죽이고 불활성화 할 수 있어 복제 및 번식을 예방하여 의료기관 내에 환자와 의료진의 2차 감염 예방을 위한 이동식 자외선(UV) 소독장비

2. 코로라 바이러스, 결핵균, MRSA, VRE, CRE 등의 균을 사멸할 수 있는 각종서류(논문, 연구자료, 시험성적서등)를 제공한다.

3. 이동이 편리한 인체공학적 장비 및 UV 램프 손상방지를 할 수 있도록 한다.

4. 장비운영 중 보호장치가 작동되어 위험을 감지하여, 스스로 차단할 수 있는 장비

5. 무상보증기간 3년(램프포함) 이상

B. 사양(동등사양 또는 이상)

1. UVC 살균 램프(아말감, 크세논, 수은)

1) 램프 장착 수량 : 6개 이상

2) 램프 출력  : 820W 이상

3) 램프 길이  : 101cm이상

4) 램프 수명  : 12,000시간 이상

5) 램프 UVC 방출량[시간(5분)]/거리(180cm) : 73,000 uW Seconds/CM2 이상

6) 램프 오존(Ozone/03) 무발생 테스트 : 제조사 자체테스트 또는 국제공인 인증서

7) 무선조작기를 활용하여, 장비의 전원을 조정 할 수 있도록한다. (무선 장치의 기능이 없을 시 에는 동등한 기능을 가진 장치로 대체한다.)

2. 장비 크기 및 중량

1) 장비 총 높이(UV 살균 램프 포함) : 164cm 또는 이상

2) 장비 이동 타워(램프 받침대)      : 높이(52cm), 넓이(62cm) 또는 이상

3) 이동 캐스터(Caster/바퀴)        : 의료용 4개, 각 방향 이동, 잠금장치 유 또는 이상

3. 장비 안전장치

1) 적외선(IR) 동작 감지 센서      : 4개 장착 또는 동등이상.

2) 램프 표면 안전 장치: 이동 중 램프의 충격을 예방할 수 있도록 제작 및 동등이상의 기능

3) 장비 보관 커버(본원에서 요청하는 형태로 제작)

4) 진동센서가 장착 된 경고등 또는 테블릿 동등이상의 기능을 제공

4. 액세서리

1) UV 소독 중 사인판(안전 알림판)        : 1 ea

2) 장비 보관함 및 커버                    : 1 ea

3) 자외선살균력테스트종이:                : 2팩(100EA)

C. 구  성

1. 이동식 실내 자외선 소독 장비           : 1 system

2. UVC 살균 램프시스템                   : 1 SET

3. 안전장치시스템                         : 1 SET

4. 무선장치시스템                        : 1 SET

4. 액세서리                               : 1 set

5. Manual (Operation & Service) each      : 1 ea

D. 기 타

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 본 규격동등 및 이상의 사양이어야 하며 규격에 대한 판단은 본원의 판단에 따름.

4. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

5. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

6. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

7. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.

13.가동율 (1년:365일) 95%를 유지하며, 유지하지 못할 시 하자로 판단하여 신규 제품으로 제공한다.

12) 제시된 동등이상의 기능은 모두 사용이 가능해야하며 해석은 발주처에 의해 해석하며 구성품 중

빠진 부분이 있더라도 무상으로 추가 납품한다.

14) 장비운영을 위한 최적화 환경을 구축하여야 하며, 공급자는 최초 성능시험 및 설치에 대한 책임을 진다.