사 양 요 구 서

부서명 : 영상의학과                                                사용담당:        (인)

의공담당:         (인)

관세분류번호	품목 번호	품명 및 규격	수량	단위
4220340701		CT 조영제주입기	1	SET

A. 일반적인 요구사항

1. 자동 장착, 자동 전진, 자동 복귀(후진) 기능 가능

2. DUAL FLOW(조영제, 식염수 동시 주입기능) 기능 가능

3. 준비기능 가능

4. 설정 화면 표시

5. PROTOCOL 잠금 기능 가능

6. SCAN 지연 또는 동등 이상 기능 가능

7. PROTOCOL 저장 및 불러오기 기능 가능

8. 압력 그래프 표시 가능

9. 단계별 진행 가능

10. 주입 경과 시간 표시 가능

11. 원격 조정으로 시작 가능

12. 테스트 주입 기능 가능

13. 압력한계치 설정 가능

14. 무상보증기간 3년 이상(년 1회 정기예방점검을 실시하고 점검에 대한결과서를 제출)

15. 납품기한: 계약일로 부터 2023.12.20.일이내

B. 사양(동등사양 또는 이상)

1. 전기 요구 사항: 100-240 VAC, 50/60 Hz

2. 비 작동 부분 :

1) 온도 : -25℃ to 70℃ (-40℉ to 158℉) 또는 동등 이상

2) 습도 : 5% to 100% R.H., non-condensing 또는 동등 이상

3) 기압 : 48 kPa to 110 kPa 또는 동등 이상

3. 작동 부분 :

1) 온도 : 10℃ to 40℃ (50℉ to 104℉) 또는 동등 이상

2) 습도 : 20% to 90% R.H. 또는 동등 이상

3) 기압 : 698 kPa to 110 kPa 또는 동등 이상

4. 용량 범위 : 1ml부터 200ml 까지 1ml 단위로 조정 또는 동등 이상

5. 주입 속도 : 0.1ml/s부터 10ml/s 까지 0.1ml/s 단위로 조정 또는 동등 이상

6. 압력 한계치

- 10, 100, 150, 200, 250, 300, 325 PSI 또는 동등 이상

7. 일시정지 : 1초부터 900초 까지 1초 단위로 조정 가능 또는 동등 이상

8. 지연 시간 : 1초부터 300초 까지 1초 단위로 조정 가능 또는 동등 이상

9. 일시 멈춤 : 최대 20분 까지 정지 또는 동등 이상

10. 실린지 : 200ml 일회용 실린지 또는 동등 이상

11. 주입 기능 : 최대 6단계로 프로토콜 작성 또는 동등 이상

12. 프로토콜 저장 : 32개 프로토콜 저장 가능 또는 동등 이상

13. 주입 후 경과 시간 : 최대 999초 까지 또는 동등 이상

14. 치수 & 무게

- Dual Injector Head  : H 6.1in (15.5cm), W 12.1in (30.7cm), D 14.5in (36.8cm)

17.9 LB (8.1kg) 또는 동등 이상

- Display Control Unit : H 13.5in (34.3cm), W 12.5in (31.9cm), D 8.9in (22.5cm)

8.2 LB (3.7kg) 또는 동등 이상

- Base Unit           : H 11.5in (29.2cm), W 11.0in (27.9cm), D 8.8in (22.2cm)

13.6 LB (6.17kg) 또는 동등 이상

C. 구성

1) 디스플레이 제어 장치..................................................................................................... 1 EA

2) 헤드 컨트롤 장치............................................................................................................ 1 EA

3) 파워 컨트롤 유닛............................................................................................................ 1 EA

4) 카트형고정 장치 .............................................................................................................. 1 EA

5) 실린지 히터..................................................................................................................... 2 EA

6) 영문 사용 설명 매뉴얼 & 설치 메뉴얼........................................................................... 1 EA

D. 기 타

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 본 규격동등 및 이상의 사양이어야 하며 규격에 대한 판단은 본원의 판단에 따름.

4. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

5. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

6. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

7. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.

13.가동율 (1년:365일) 95%를 유지하며, 유지하지 못할 시 하자로 판단하여 신규 제품으로 제공한다.

12) 제시된 동등이상의 기능은 모두 사용이 가능해야하며 해석은 발주처에 의해 해석하며 구성품 중

빠진 부분이 있더라도 무상으로 추가 납품한다.

14) 장비운영을 위한 최적화 환경을 구축하여야 하며, 공급자는 최초 성능시험 및 설치에 대한 책임을 진다.