사 양 요 구 서

사용담당:     (인)

의공담당:     (인)

부서명 : 영상의학과

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
4220182301		CT 튜브 (X-ray tube)	set	1

A. 일반적인 요구사항(공통사항)

1. X-ray tube는 해당 제조사: HITACHI 및 모델명:Scenaria에 설치 및 운용이 가능해야 한다.

2. 무상보증기간 : 설치 후 로부터 1년 또는 100,000슬라이스

3. 납품업체는 물품간의 제조사가 상이 할 시 장비의 수리진행 전 장비제조사(수입및수리업체)로부터 장비의 향후 발생 될 수 있는 수리업을 이행 할 수 있는 확약서를 제출한다.

4. X-ray tube 교체 후 장비/방어/품질검사비용은 납품업체에서 부담한다.

5. 납품기한 계약일로부터 1개월 이내 납품한다.

B. 규격

1. 초점 크기

1) small 0.7 * 0.8mm

2) large 1.2 * 1.4mm

2. 타겟 재질 : Tungsten-rhenium/Molybdenum/Graphite

3. 타겟 각도 : 7°

4. 최대 튜브 전압 : 150kV (양극-음극)

5. 조사 범위: 66° 튜브 직교 방향 축

6. 양극 최대 축열량 : 5400kJ (7500kHU)

7. 양극 최대 냉각속도 : 16.5kW (23.1kHU/sec)

8. 양극 최대 냉각속도(사용가능) : 12.0kW (16.8kHU/sec)

9. X-ray tube 최대 축열량:  3600kJ(5000kHU)

10. X-ray tube 어셈블리 최대 냉각속도: 4.5kW (6.3kHU/sec)

11. 최대 필라멘트 가열 전류

1) 소형 4.4A

2) 대형 4.8A

12. 양극 회전 속도

1) 저속 3000r/min

2) 고속 6000r/min.

13. 고정자 전원 공급 장치의 주파수

1) 저속 3600r/min

2) 고속 6300r/min.

14. 고정자 부스트 전압: 180Vac(두 모드 모두)

15. 고정자의 실행 전압

1) 저속 80Vac

2) 고속 100Vac

16. 부스트 시간

1) 저속 10초

2) 고속 14초

17. 회전소음 70dB이하(A특성)

18. 고유여과 알루미늄:  1.0~1.3mmAl

19. 엑스레이 차폐: 1.68 * 10 -5 C/kg･h (65mR/h)로 차폐됨(초점으로부터 lm 거리 이하)

20. 무게

1) X-Ray 72kg

2) 중량 열교환기 30kg

21. 열교환기 전원 공급 단상: 200Vac

D. 기타사항

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사항에 맞지

않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은

손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정하며, 낙찰자는 계약서

작성 전에 공고사양 적합여부를 확인할 수 있도록 식품의약품안전청 제출 된 기술문서를 확인

시켜주어야 한다.

3. 본 사양서는 규격동등 및 이상의 사양이어야 하며 규격 판단은 본원의 판단에 따름.

4. 장비설치 및 납품 시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품

하여야 한다.

5. 무상 및 유상서비스 시간 내에 원외반출 수리 시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

6. 장비납품 및 설치 시 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을

실시하며 교육 완료 후에도 요청에 따라 교육을 무상으로 제공한다.

7. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으로 처리한다.

8. 무상 보증기간 분기별로 점검하며, 무상보증기간 내 장비운영과 관련한 모든

프로그램의 업그레이드 및 의료기기 허가(변경․추가)신고에 관련된 전반적인 기능을 장비 제조사로

부터 무상 제공 받는다.

9.  제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

10. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

11. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

12. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

13. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은

구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야

한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담 한다.

14. 납품업체는 보증기간 만료 2개월 전에 장비전반에 대한 점검을 실시하여야 하며, 이를 행하지

않을시 이상 부위에 대한 수리를 무상으로 지원하여야 한다.